
设备名称： 体外高频热疗机
主要参数及配置要求

一、适应症：

临床上配合放疗、化疗，用于进行以热疗为目的的人体肿瘤的辅助治疗。

二、技术参数

  1、输入电压：～220V   频率50Hz

2、输入功率：≥3500VA
3、高频源：≥1种
4、输出总功率：≥1500VA

5、治疗深度≥15cm，要求达到深部热疗的治疗效果，又可解决脂肪过热的问题。


6、治疗过程中能监测患者生命体征，可视频监控患者治疗过程及语音对讲。

7、治疗电极行程：高频源电极最大行程不小于150mm

8、传感器外径≥0.8mm，长≥1.5m
9、温度报警范围：35℃～43℃可调，达到预设温度应有报警声音或者超过设定温度科自动断开高频输出停止加热。

10、治疗时间：在120min内可调，精度≤±5s

11、具有有效的SAR，可使深部肿瘤组织短时间内达到治疗温度。
12、治疗过程中能解决热疗中极易出现的脂肪硬结现象。

13、测温系统：

①、测温仪，误差≤0.3℃；

②、温度传感器：≥4路； 

③、具有计算机软件校温功能；

④、测温范围：30～45℃，误差≤0.3℃；

14、计算机系统：（以实际发货为准，最低配置不低于以下标准）

CPU: ≥i3 6100；

内存：≥8G；

硬盘：≥1T；

液晶显示器：≥19英寸，双屏显示；

激光打印机

15、软件系统：

具有病例存储和查询功能，病例存储能力≥5万人次；

存贮的医疗文件可转换成Excel文件，可直接进行论文编写及临床统计；

可显示≥4道测温曲线；

具有温度数据记录功能，可记录≥150分钟；

显示治疗次数；

显示治疗时间和剩余时间；

温度数据与测温曲线可同时显示；

可选择单道或多道温度曲线显示方式；

具有超温报警功能，设备可急停，安全性高；
软件可免费升级。
16、功能：

温度曲线显示、温度数据显示；

高频源电压和工作电流显示；

电压调节；

病历档案；

数据库；

治疗时间设定；

打印功能；

超温报警功能；

紧急停机按钮；

电极调节；

治疗床具有流线型设计，可电动控制床位运动。                

