项目名称：三摇病床

项目编号：NYZBB-SBK-2025072

数    量：20张

性 能 配 置 要 求

一、病床技术参数及性能说明

规格尺寸：整床尺寸:2150（±30mm）×990（±20mm）×450（±50mm）

护栏距离床面高度:410mm（±30mm）；

产品功能：

背部调节：0-75°±5°

腿部调节：0-45°±5°

整体升降：450-750mm（±10mm）

- 病床配置清单至少包括：

1	床体	        1 张

2	ABS床头尾板	1付

3	PP护栏	        4个

4	丝杆（摇把）	3条

5	5寸中控轮	    4个

6	ABS 中控踏板	1个

7	输液架插座	    4个

8	引流袋挂钩	    4个

9	输液架	        2支

10	杂物架	        1个

11	床头柜      	1个

12	床垫	        1张

13	餐板	        1个

三、部件要求：

1、床体：床框采用加厚≥1.2mm矩型钢管焊接而成，床体静态最大载重≥350kg，床体动态最大载重≥200kg；每个床体至少配备一个床头柜、一张床垫、一个杂物架、一个餐桌板、两根输液杆，具体参数要求另附；床体两侧与床尾至少设置三个床垫防滑筋，防止床垫滑动；床体两侧至少配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。

2、床面板：需采用≥1mm的冷轧钢板一次模压成型，床面凹型设计；

3、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型。尾板外侧有病人信息卡插槽；床头尾板实际总重量≥11kg（需提供国家认可第三方检测机构出具的床头尾板重量检测报告）

4、护栏：采用3/4或四片式护栏。3/4护栏需上身护栏与床板保持同步升降；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏；背部护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板升降角度；四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病人自行调节适应床体；承受正向50kg异物撞击10次，无损坏（需提供国家认可第三方检测机构出具的病床护栏抗击力检测报告）。

5、摇把：需采用ABS折叠式摇把，内置≥Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，具有双向空挡保护装置；摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。（需提供国家认可第三方检测机构出具的护理床摇杆承重检测报告）

6、整床需带有≥4个输液架插孔；

7、脚轮：配置五寸双面中控轮，ABS一键中控刹车，四轮刹车，双边抓地；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，轮面采用耐磨材料。静音耐磨；符合GBT 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，铅含量≤0.1%，镉含量≤0.01%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。（需提供获得CNAS/CMA认证的检测机构出具脚轮检测报告）

8.金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（需提供国家认可第三方检测机构出具的涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上。附着力达到一级。

9. 属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值为5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。（需提供国家认可第三方检测机构出具的喷塑粉末SGS检测报告）

10、输液架技术参数及性能说明

（1）与床体配套

（2）不锈钢材质；

11、杂物架技术参数及性能说明

（1）与床体配套

（2）不锈钢材质；

12、床头柜技术参数及性能说明

（1）规格≥480×480×820mm （L×W×H）；

（2）采用全新纯正ABS工程塑料；

（3）功能：应配有水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

（4）储物柜内中间有隔板；

（5）弧线型柜门设计；

（6）配2寸尼龙丝扣轮；

（7）整体ABS注塑成型，柜板面承重75KG。 (需提供获得CNAS/CMA认证的检测机构出具的床头柜检测报告）

13、床垫技术参数及性能说明

（1）规格：80mm厚，长宽与床相匹配；

（2）面料：防水牛津布；

（3）褥芯：高密度海绵+环保椰棕；

14、餐桌板技术参数及性能说明

（1）与床体配套；

（2）材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；

（3）伸展摆放于护栏，可自由调节位置；