项目名称：短波紫外线治疗仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025073

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：860hPa～1060hPa；电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；输入功率≤150VA；按运行模式分类：间歇加载，连续运行。

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、触摸屏操作，更简便快捷，优化临床使用的治疗效率；

4、双通道输出；

5、辐射波峰值波长为 253.7nm，误差为±3nm；

6、体腔照射器最大有效辐照强度15mW/cm2，误差±20%；

体表照射器最大有效辐照强度15mW/cm2，误差±20%；

7、最大有效照射区：2400mm2；

8、紫外照射剂量：≤2J/cm2；

9、设备用于辅助治疗术后伤口、创伤感染、褥疮、扁桃体炎等相关病症，并提供证明文件；

10、治疗结束时有音响提示；

11、治疗时间：1s-100s可调，步长1s，误差±2%；

12、可在输出状态下进行复位，复位后为待机状态，停止输出；

13、有自动散热功能：治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

14、配备多种照射器：主机标配1个体表照射器、1个体腔照射器及6个体腔光导；

15、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》

配置清单至少包含：

- 主机1台

- 嵌入式软件1套

- 电源线1根

- 体表照射器1个

- 体腔照射器1个

- 体腔光导直光导2个

- 弯光导I号2个

- 弯光导II号2个

- 防护眼镜2个

- 防尘罩1个