项目名称：视频眼震图仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025077

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、主机眼罩参数：

1：不同分辨率下帧率的要求:（设备验收时提供检验报告）

1920*1080 ≥60fps；

640*480   ≥60fps；

320*240  ≥440fps；

2：双眼眼罩设计，可以同步双眼检查或分别完成左、右眼检查

3：可适配3D眼震，描记并分析水平、垂直、旋转眼震曲线

4：瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置

5：眼球追踪：实时追踪眼球动态，高清传输每一帧画面

6：水平眼动识别准确度：（设备验收时提供检验报告）

识别误差范围≤±1.2°

-30°（左）≤ 眼动范围 ≤ +30°（右）

7：垂直眼动识别准确度：（设备验收时提供检验报告）

识别误差范围：≤±1.2°

-30°（下）≤ 眼动范围 ≤ +30°（上）

8：轴向眼动识别准确度：（设备验收时提供检验报告）

识别误差范围：≤±1°

-18°（顺时针）≤ 眼动范围 ≤ +18°（逆时针）

9：头动速度识别准确度：（设备验收时提供检验报告）

头动速度识别准确度误差范围≤±3°/s，速度范围（±250°/s）

10：眼动刺激信号准确度：（设备验收时提供检验报告）

频率准确度（正弦波、方波）误差范围±3%

速度准确度误差范围±6%

- 11：固视抑制功能：（设备验收时提供检验报告）

具备固视抑制灯

- 12：设备有效使用年限：≥8年

二、软件功能要求：

1： 试验功能：（设备验收时提供检验报告）

基本校准功能

自发眼震功能  平稳追踪功能

位置试验功能  视动试验功能

扫视试验功能  凝视试验功能

自发眼震功能：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

静态位置功能：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

动态位置功能：记录时间1-600秒可调，显示水平、垂直、扭转眼震曲线

视动试验功能：视靶速度1-90度/秒可调，记录时间1-60秒可调

平稳追踪试验：视靶1-200度/秒可调，记录时间1-60秒可调

扫视试验功能：视靶随机显示，记录时间0-300秒可调

凝视试验功能：水平方向±50度可调，垂直方向±50度可调；靶点停留时间

自定义试验功能：可实现以上试验的自由组合和切换

- 2：软件要求：自主研发诊断软件，定期更新维护软件功能，视频图像清晰流畅

- 包含视频储存回放功能

3：可描记和分析眼球水平、垂直、扭转3D运动曲线，并且出具眼震报告

4：具备四位一体同步显示功能：可实现眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV

数值四位一体同步显示；可自动分析慢.角速度，且播放速度可调

5：分析功能：每完成一项试验，均可实现单独获取眼震数据功能，并可进行独

立分析；可出具精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度；精度可达0.1度

6:  提供国家药监局审查认可的，国家级综合医疗器械质量监督检验机构出具的带有“试验界面示例”的检验报告

三、其他要求：

1：内置问诊表：至少包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

2：诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的病例报告。

3：体位视频：同步体位视频采集，方便回顾实验时判断眼震方向

4：远程数据传输：建立中心医院与基层医院之间的连接，能够把病例上传到中心医院，专家至少可以看到眼动视频、体位视频、眼震曲线、SPV值四位一体同步显示，由中心医院专家诊断之后生成诊断报告，并将诊断报告通过同一平台发送回基层医院。

5：语言：至少包含有中文、英文

配置及配件要求至少包括：

主机眼罩*1

计算机：电脑工作站*1

打印机：打印机*1

视靶：LED视靶（≥50寸）*1

脚踏开关*1

体位视频摄像头*1

USB HUB*1