项目名称：全自动电脑验光仪一套 （含全自动电脑验光仪、全自动综合验光仪组合）

项目编号：NYZBB-SBK-2025079

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

本项目含全自动电脑验光仪一台、全自动综合验光仪组合一套

NYZBB-SBK-2025079-1   全自动电脑验光仪

1.电脑验光：

1.1球镜范围：≥-30.00D至+25.00D

1.2柱镜范围：≥0至±12.00 D

1.3轴位：0至 180°

1.4最小可测量瞳孔直径：≤Ø2mm

2.角膜曲率：

2.1曲率半径:≥5.00至10.20mm

2.2屈光力范围:≥25.96至67.50D

2.3柱镜范围:≥0至±12.00D

2.4轴位:0至180°（1°/5°增量）

2.5矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3.瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

4.瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

5.角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm（0.1mm增量）

6.双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

7.视力比较（模拟戴镜效果）

8.散光预矫正功能

9.白内障模式：屈光间质混浊测量模式

10.隐形眼镜度数测量

11.测量方式：自动/手动可自由切换

12.显示：≥6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

13.打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机

配置清单至少包括：

1.主机1台

2.防尘罩1个

3.下颔托垫纸1叠

4.下颔托垫纸固定销钉2颗

5.球镜模拟眼/隐形眼镜托架（一体式）1个

6.产品合格证1张

7.电动桌1台

NYZBB-SBK-2025079-2  全自动综合验光仪组合

1.测量范围：

1.1球镜范围：≥-29.00至+26.75D

1.2柱镜范围：≥0.00至±8.75D

1.3轴位：0至180°(1/5/15°增量)

1.4瞳距(PD)范围：≥48至80mm

1.5棱镜范围：≥0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔)

2.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/+2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改）

3.视野: 40°（VD=12mm）

4.近视力验光距离：350至700mm

5.近视力灯：白色LED

6.前额托调节范围：14±2mm

7.顶点距离标记至少包括：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm

8.水平调节角度：≥±2.5°

9.显示：≥8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏

10.程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能

12.电源及功耗：AC230V（±10%） 50/60Hz，120VA

13、内部计算机界面RS－232C/USB/LAN接口

14、开放接口，可与医院信息系统连接

15、外形小巧轻便，易于运输

16、尺寸260（W）×481（D）×457（H）mm

17、电源AC100–240V±10%50/60Hz100VA

投影仪

1、投影距离至少：2.9到6.1米

2、投影放大比例≥30倍

3、视标≥33种

4、光栅功能至少包括：无光栅，单排光栅，单列光栅，单个光栅

5、滤光片至少包括：红/绿滤光片

6、视标转换速度：≥0.3秒/帧

7、光源：3W白色LED

8、使用寿命：≥5万小时

验光头配置清单至少包括：

1.主机1台

2.控制箱1个

3.继电器箱1个

4.内置打印机1台

5.近距测试卡1张

6.近距测试杆1根

7.前额托1个

8.面罩1盒

9.触摸屏专用笔1支

10.防尘罩1个

11.通讯电缆2根

12.铁氧体芯3根

13.产品合格证1张

投影仪配置清单至少包括：

1.主机1台

2.遥控器1个

3.投影板1面

4.偏光镜1副

5.产品合格证1张
综合验光台配置清单至少包括：

1.综合验光台1张

2.电动升降椅1张

3.电动摆臂1个

4.合格证1张

5.投影仪杆/底座1个