| 项目45 | 水处理设备维修服务 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目46 | 骨科四肢牵引架 | 拟购数量： | 1 |
| 项目47 | 手术器械一批 | 拟购数量： | 1 |

- 项目45：水处理设备维修服务    拟购数量：1

- 项目名称：水处理设备维修服务采购。

- 项目内容：对血透室金宝水处理设备进行维修，维修内容为更换水处理反渗透膜和预处理软管更换。

| - 序号 | - 屏幕型号 | - 故障问题描述 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 反渗透膜 - 4040+4021 | - 水处理设备反渗透膜老化，导致产水电导率升高，产水量不足，影响血透室正常运行。 | - 6 | - 组 |

- 1、投标人在桂林市至少有5家血透室水处理用户，投标人须有二类器械生产许可证或者经营许可证。

- 2、供应商需在合同签订后， 7个工作日内完成维修。

- 3、维修质量：需确保维修后的水机能够正常运行，满足科室血透机用水，且水质达标。

- 4、反渗透膜须使用设备原厂同品牌（美国陶氏化学公司，反渗透膜型号：4040和4021），需提供相应的报关单等纸质证明。

- 5、需提供7×24小时的技术支持服务，及时解决维修过程中出现的问题。

- 6、报价需包含维修服务费、备件费、人工费、交通费等所有费用。

- 7、售后服务：提供不低于12个月的免费维保服务。

- 项目46：骨科四肢牵引架   拟购数量：1

主要参数及配置:

- 一、核心功能要求

- 1. 微创牵引功能

- 用于四肢骨折微创牵引，全面替代传统牵引床；

- 支持股骨、胫骨近端、远端及骨干骨折的多部位微创复位。

- 2. 智能牵引调节系统

- 牵引范围：

- 股骨形态：290–750mm

- 胫骨形态：290–650mm

- 牵引力控制：≤300 N（避免过载损伤）

- 位移精度：伸缩移位/牵引位移均≤200 mm

- 二、人体工学设计

- 1. 多形态适配结构

- 尺寸规格：

- 股骨形态：485mm × 265mm × 70mm

- 胫骨形态：485mm × 265mm × 190mm

- 通用性：股骨与胫骨通用设计，支持术中快速切换。

- 2. 可调式固定系统

- 外固定支具：

- 长度≥700 mm（碳纤维材质，全段X光可透）；

- 张口宽度：最小≤120 mm，最大≥200 mm，提供至少两种形态支具。

- 角度调节：术中可动态调整肢体屈伸/旋转角度，股骨支持单轴双牵引模式。

- 3. 核心材质

- 主体采用05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢+碳纤维复合结构，兼具强度与射线可透性。

- 股骨近端固定点：髂前下棘支撑位，支持360°旋转锁定。

- 项目47：手术器械一批      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求