设备名称：全自动生化免疫流水线

设备编号：NYZBB-SBK-2025041

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

流水线包括：前处理模块，生化模块，免疫发光模块

一，前处理模块：

1.处理速度：不低于800管/小时。

2.试管类型：支持直径13mm/16mm * 高度75mm/100mm等临床常用采血管。
3.支持急诊样本优先处理
4.自动旋转扫描样本管，支持多种码制的样本条码。

5.可支持多台离心模块接入流水线，最大离心转速：4000rpm/分钟，可自动配平，可设置离心转速、离心时间和单批次离心开始的等待时间。

6.配套实验室智能化系统，能与LIS和各分析仪软件连接，实现数据通讯，实现对样本、数据、仪器等智能化管理。

- 二，生化模块：

- 处理能力：常规生化测定三模块恒速≥6000测试/小时，电解质ISE单模块速度≥800测试/小时，且可扩展。

- 同时分析项目数：三模块试剂位≥180项。

- 分析方法：可选择1点终点法、2点终点法、2点速率法等分析方法。

- 吸光度线性范围：0～3.0Abs，单波长或双波长测量（12个波长,范围340nm～800。

- 样本检测具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

- 恒温系统：采用循环水浴式控温，精度可达37.0±0.1℃。

- 样品针堵塞检测功能：可实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。

- 试剂系统：采用多选择性配套试剂系统，检测项目支持集采网3家以上试剂。

- 数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算、自动再检等。

- 售后服务及时，2小时到场，保修期内提供可靠的按期保养服务，能够提供仪器校准及性能验证服务。

- 负责与LIS双向传输，支持LIS系统报告自动审核。

12.至少包含易损原装配件各一套（例：样本针；试剂针）等。

- 13.大于1000个常规样本架位置，大于50个急诊样本架位置，大于100个定标架位置，大于50个质控架位置及能装卸大于1000个样本架位置的样本托盘。

- 14.包含电解质电极K,Na,Cl；生化仪光源灯；生化仪反应杯等原装常规耗材的招标报价。

- 15.能够提供备用机。

16.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。性能验证及校准服务符合ISO15189认可。

三， 免疫发光模块:

- 检测速度：≥600测试/小时，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能。

- 具有样本自动重测功能，具有急诊优先测定功能。

- 仪器具有样本自动识别条码功能，与lis双通功能。

- 仪器试剂位≥60个，试剂仓冷藏温度4-10℃.

- 加样针采用钢针，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

- 开展项目必须满足传染病项目，AFP,HCG,CCP,PCT,INS,CP,TNT等项目，可扩展。

- 至少包含易损原装配件各一套。

- 能够提供备用机。

- 9.负责与LIS双向传输，支持LIS系统报告自动审核。

10.具有提供专业的仪器校准及性能验证的能力，按照科室要求提供仪器校准服务及性能验证服务。性能验证及校准服务符合ISO15189认可。

- 附件《全自动生化免疫流水线配套试剂耗材报价表》中用黄色标注的项目为常用试剂、定标液、耗材，其报价将在评标时将重点考量，所有序号和名称不得变动和删减，如个别名称与实际注册证名称不一致请在原有名称后用（）标注注册证名称。无法供货的产品不可删除，请在表格中用红色字体进行标注。其余试剂耗材，只要使用过程中有可能用的上的，都要按要求报价，如为设备必须配套使用却因没有报价导致无法列入合同，则视为免费加配。

重点考量项目明细：

| 重点考量项目序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1-1 | 谷丙转氨酶检测试剂盒 |
| 1-2 | 总胆红素检测试剂盒 |
| 1-3 | 谷草转氨酶检测试剂盒 |
| 1-4 | 直接胆红素检测试剂盒 |
| 1-5 | 肌酐检测试剂盒 |
| 1-6 | 血尿酸检测试剂盒 |
| 1-7 | 尿素检测试剂盒 |
| 1-8 | γ-谷氨酰转酞酶检测试剂盒 |
| 1-9 | 白蛋白检测试剂盒 |
| 1-10 | 总蛋白检测试剂盒 |
| 1-11 | 总二氧化碳(TCO2)检测试剂盒 |
| 1-12 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |
| 1-13 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒 |
| 1-14 | 前白蛋白检测试剂盒 |
| 1-15 | 总胆汁酸检测试剂盒 |
| 1-16 | 甘油三酯检测试剂盒 |
| 1-17 | 乙型肝炎表面抗原检测试剂盒 |
| 1-18 | 乙型肝炎表面抗体检测试剂盒 |
| 1-19 | 乙型肝炎e抗原检测试剂盒 |
| 1-20 | 乙型肝炎e抗体检测试剂盒 |
| 1-21 | 乙型肝炎核心抗体检测试剂盒 |
| 1-22 | HIV抗体检测试剂盒 |
| 1-23 | 丙型肝炎抗体检测试剂盒 |
| 1-24 | 梅毒螺旋体特异性抗体检测试剂盒 |
| 2-1 | 电解质定标液 |
| 2-2 | 电解质内标液 |
| 4-1 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料盒 |
| 4-2 | 样本针清洗液（洗针液） |
| 4-3 | 样本稀释液 |
| 4-4 | 电解质参比液 |
| 4-5 | 蛋白质多项校准品 |
| 4-6 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用校准品 |
| 4-7 | 多项生化校准品 |
| 4-8 | 脂类多项检测用校准品 |
| 4-9 | 酸性洗液 |
| 4-10 | 样本电解质稀释液 |
| 4-11 | 氢氧化钠基础洗液 |
| 4-12 | 碱性洗液 |
| 4-13 | 清洗液 |
| 4-14 | 全自动化学发光免疫分析仪底物液 |

设备名称：荧光生物显微镜

设备编号：NYZBB-SBK-2025071

数    量：2台

性 能 配 置 要 求

- 产品技术参数：

1、光学系统：无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。

2、目镜：大视野WF10X/22。

3、目镜筒：铰链式三目头，30°倾斜，瞳距调节53mm—75mm。

4、物镜：无限远平场消色差物镜4X/0.1工作距离：21.5mm；无限远平场消色差物镜10X/0.25工作距离：7.5mm；无限远平场消色差物镜40X/0.65工作距离：0.65mm；无限远平场消色差物镜100X/1.25工作距离：0.185mm。

5、荧光附件：激发块 激发光波段；蓝色(B) 460 - 490nm；紫外(U) 330 - 380nm；

调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。

6、转换器：内向式四孔转换器。

7、载物台：双层活动平台(尺寸:210mm×140mm，移动范围:76mm×50mm)。

8、透射照明系统：阿贝聚光镜NA1.25；白色LED，亮度可调。

9、相机接口：1XC（可选0.5XC）。

二、荧光生物显微镜配置清单至少包括：

2.1 显微镜主机，             1台

2.2 目镜10X/22mm，           2个

2.3 物镜4X\10X\40X\100X，    1套

2.4 双色荧光模块，           1套

2.5 大台面载物台，            1个

2.6 防尘罩，                  1个

2.7 数字摄像头，              1个

2.8 数码成像系统，           1套