| 项目48 | 微波消融治疗仪 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目49 | 悬灸灸疗仪 | 拟购数量： | 3 |

- 项目48：微波消融治疗仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。

- 输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%。

- 匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。

- 工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。

- 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。

- 冷却系统：需带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。

- 消融针杆温监测及超温保护系统：需具有消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。

- 需具有旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。

- 显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。

- 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。

- 额定输入功率：≤1200 vA。

- 工作环境：温度5—40℃；湿度 ≤85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa

- 整机防泄漏：无用微波辐射<2mW/cm²；仪器外壳泄漏<2mW/cm²。

- 配套服务：要求提供介入消融国家级介入基地系统化（含评估、规划、培训及运行等）服务支持并列举区内成功案例,来打造质量控制系统。

- 项目49：悬灸灸疗仪   拟购数量：3

主要参数及配置:

1、外观与一般性能

治疗仪表面应平整光洁、色泽均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动；机箱底部车轮转动灵活、无松散、无卡塞现象。

2、基本功能

2.1 在额定工作电压条件下通电，治疗仪应能正常运行。

2.2 报警装置启动后，会有持续的警示声音提示。

3、 治疗温度：施灸温度不超过60℃。

4、定时功能：治疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min～60min，误差不大于±1min。

5、工作噪声：治疗仪在工作状态下的噪声不大于60dB（A）。

6 、调节角度：治疗仪灸柱存储装置沿水平方向应可旋转0°～180°，允差±10%。

7、 升降功能：治疗仪支撑装置应可以升降，升降距离（cm）：0～37.5，允差±10%。

8、 报警装置与自动调节：当治疗温度超过60℃时，应有指示灯和报警声提示。

9 、灸材：灸材燃烧时间：灸材燃烧时间应≥20min。

10、电磁兼容性：电磁兼容应符合YY 9706.102—2021的要求。

11、 电气安全：电气安全应符合GB 9706.1—2020的要求。防电击类型分类：I类；设备输入功率：2200VA