设备名称：短波紫外线治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025073

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压力：860hPa～1060hPa；电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；输入功率≤150VA；按运行模式分类：间歇加载，连续运行。

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、触摸屏操作，更简便快捷，优化临床使用的治疗效率；

4、双通道输出；

5、辐射波峰值波长为 253.7nm，误差为±3nm；

6、体腔照射器最大有效辐照强度15mW/cm2，误差±20%；

体表照射器最大有效辐照强度15mW/cm2，误差±20%；

7、最大有效照射区：2400mm2；

8、紫外照射剂量：≤2J/cm2；

9、设备用于辅助治疗术后伤口、创伤感染、褥疮、扁桃体炎等相关病症，并提供证明文件；

10、治疗结束时有音响提示；

11、治疗时间：1s-100s可调，步长1s，误差±2%；

12、可在输出状态下进行复位，复位后为待机状态，停止输出；

13、有自动散热功能：治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

14、配备多种照射器：主机标配1个体表照射器、1个体腔照射器及6个体腔光导；

15、包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件，并提供对应有效的《计算机软件著作权登记证书》

配置清单至少包含：

- 主机1台

- 嵌入式软件1套

- 电源线1根

- 体表照射器1个

- 体腔照射器1个

- 体腔光导直光导2个

- 弯光导I号2个

- 弯光导II号2个

- 防护眼镜2个

- 防尘罩1个

设备名称：超低温冰箱

设备编号：NYZBB-SBK-2025074

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、箱内温度最低可调-85℃至-90℃；

2、有效容积≥800L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥60000份样本；

3、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

4、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

5、压缩机≥2个，功率≤1000W

6、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

7、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

8、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

9、智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态；

10、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

11、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

12、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

13、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

设备名称：半导体激光治疗仪

设备编号：NYZBB-SBK-2025076

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.基本要求：用于激发吸收峰为630nm的光敏剂,用于光动力治疗。

2.激光波长：630nm±5nm；

3.功率：0-500wm。

4.定时范围：0-120分钟

5.工作方式：连续，脉冲

6.制冷方式：半导体制冷，风冷

7.能量监测：实时能量监测

8.输出方式：双光路输出

9.发射端类型：柱状光纤（应与主机可以配套使用），柱状光纤适用的波长630±5nm。

10.半导体激光治疗仪主机 1台，柱状光纤至少2根。