# 广西壮族自治区南溪山医院医疗设备设施

# 全生命周期管理服务采购需求

- 项目概况

1.采购人简介：

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。根据医院发展建设需求，现通过公开招标方式选取符合要求的供应商，对全院医疗设备管理进行整体托管，从技术服务到设备管理,包括设备检测、保养、巡检、维修、配件（含所有易损件）免费更换、使用评价、协助设备验收、淘汰、置换、质量监控等整个设备生命周期的管理服务，提升医院医疗设备信息化、智慧化管理水平。

2.服务地点：广西壮族自治区南溪山医院（及雁山分院）

- 3.服务设备范围

全院所有医疗设备，另加全院设备带、传呼系统、全院层流系统、全院正负压系统全部纳入全保范围，包含所有维修备件及层流初·中·高效滤网及更换等。截止至2025年7月采购人在用的医疗设备，纳入全保资产约为6.31亿元。其中X射线计算机体层摄影设备（IQon Spectra1 CT）、X射线计算机体层摄影设备（SOMATOM Definition AS）、磁共振成像系统（Achieva3.0T TX）、磁共振成像系统（Ingenia 3.0T CX）、PET/CT(X线正电子发射断层扫描仪）、ECT、医用直线加速器（Elekta Infinity）、后装治疗机、X射线计算机体层摄影设备（Discovery RT）、内窥镜手术控制系统及附件（IS4000）、飞秒激光角膜屈光治疗机、X射线计算机体层摄影设备（SOMATOMgo.Top）、医用血管造影机X射线系统（UNIQFD20）、全数字化心脏介入平板造影系统（Artiszee III floor、2台）、医用血管造影X射线系统（Azurion 7 M20）、移动核酸检测车（2台），18台大型设备不纳入全保范围。（具体见附件1）

- 所有维保设备范围内的医疗设备中标供应商需免费统一纳入医疗设备智慧化管理体系进行统一信息化管理。

- 采购服务要求

- 总体要求：

- 供应商工程师应树立为采购人，病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人或采购人设备科维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行。

- 设备的保养、维护、维修必须遵守和执行该种设备的相应标准（含国标、行标、企业标准）及规范要求，也要符合该种设备安全准则及安全专用要求。

- 有特殊要求的设备，如特种设备、射线装置等，检查、保养、维修必须严格遵守和执行特种设备安全法等相应安全规范、规定及要求，人员必须具备相应作业资格证，严禁无证作业。

- 维保人员作业前必须熟悉HSE安全规范、有安全监护人、作业现场安全条件有确认。

- 对需要专业资质证的个别维护维修作业，维保供应商必须安排或聘请有相应资质证的人员执行作业。否则算严重违章违约行为，将予以处罚。高压氧舱、血透室需按相关规定的要求安排专职工程师维护，开机驻守。

- 维修保养人员必须是维保供应商培训合格的专职维修人员。

- 维保供应商必须对需维保的设备制定‘保养维护维修规范’或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据（有标准值、有实测值）、有判断、有结论。每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单（必须得到医院认可的格式），工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院负责人保存。

- 工程师要遵守需方规章制度，听从采购人指派人员的指导。工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

- 维修时对原设备进行了改造或变更的，必须提供出具改造说明，改造前后图纸等资料，且对可行性、安全性、可靠性做出书面承诺。

10.维修备件：包括用于保养及维修中需更换的备件符合原厂参数要求，维保供应商应对备件及材料的可靠性、合法性、质量保证作出在投标时承诺。放射类设备维修需更换的核心配件必须是原厂件。

11.全保设备，除一次性耗材（如口罩、呼吸面罩、鼻塞、手套、输液管路、注射器、电极片、一次性血气氧探头、样品杯胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、气体、清洗液、反应杯、指示卡等），其余配件均在保修范围。

12.全保设备（包含硬镜和软镜），不计损坏原因无条件维修。

13.其他未在全保清单中的（资产值≦1500元）医疗设备也纳入全保范围，出现故障由中标公司负责维修。

- 14.维保验收标准：

- 设备均正常运行，无安全隐患、无遗留问题，设备保养全部完成。

- 维修或保养后的设备无同现象、同组件、同部位无再次故障。

- 设备完好符合标准，各种记录、资料齐全。

- 符合维保合同要求。

- 供应商资质及服务保障要求

1.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。

2. 所有服务由供应商独立完成，不允许分割转包给第三方，特殊设备转包需经采购人确认。合同签订后如发现分割转包现象，或未经采购人同意供应商私自转包行为，采购人有权无条件终止合同。（须提供承诺函）

3.派驻人员应包含具有生物医学工程、电子技术等相关专业操作及医疗设备维修、信息系统维护等相关资质，驻场人员应具备3年及以上医疗设备维修及管理经验的服务工程师。

4. 供应商国内需有独立的备件仓库（须提供仓库地址、房屋产权或有效期内的房屋租赁合同），具有多种备件品类（含国内外原厂备件并提供清单）。

5. 医疗设备开机率不低于95%（以每年365天计算）。（须提供承诺函）

6.对医院设备提供全生命周期管理、资产管理、质控管理、科室管理、一键报修管理等，定期将各科室的医疗设备运行维护情况发给相应科室。

7.为医院急救设备和急用设备提供备用机，确保任何时候有设备可用，为患者的生命安全提供强力保障。供应商提供的备用机设备归供应商所有。

8.供应商的服务团队必须具备远程技术支持工具，在现场工程师无法解决技术问题的时候，技术支持。

9.供应商在服务期间，至少为采购人提供2次以上设备安全使用培训及设备日常维护保养培训相关内容，供应商需提供明确的培训课程及培训计划供采购人确认。（须提供培训方案）

10.供应商在服务期间可为医院医工人员提供2次以上医疗设备维修保养技能及医疗设备管理培训。

11.供应商具有协助医院通过等级医院评审的相关服务实例经验，能够为医院设备科提供迎检及等级评审/复审相关服务。包括但不限于：

（1）提供医疗设备等级评审条款的解读和材料的收集；

（2）提供设备科全套日常工作表格，规范医疗设备管理；

（3）提供医疗设备质量与安全管理培训课件，对全院各科室进行培训；

（4）提供应急演练脚本，协助医院进行医疗设备应急演练。

（三）派驻人员要求

1. 供应商围绕采购人设备维护服务所聘用的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

2.采购方为供应商提供符合项目服务要求的场地及相关配套的水电网络设施，供应商在采购人单位（含分院）设立驻场服务中心，提供不少于11名驻场工程师，实行7*24小时维保值守。接收采购人的3名工程师，由中标人统一管理，统一进行绩效考核，并承担3名接收人员绩效工资。其后根据实际维修的工作量以及服务期间新增服务设备的数量及医院实际需求情况，供应商应按照采购人要求随时增减驻场工程师。

3. 驻场维护人员需提交社保参保资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件供采购人备案。（医疗设备维修保养能力证明文件包括以下任一能力证明文件：人力资源和社会保障部颁发的“医疗设备维护保养专项职业能力”证书或设备厂商（如GE、西门子等）出具的工程师培训证书或协会颁发的维修工程师资质证书或提供3年以上医疗设备维修保养经验证明。

4.高压氧舱系统专职驻守维护人员（至少提供1名）应符合特种设备操作维护人员的资质要求（提供资质证明文件）。设备盘点及固定资产处置文员（至少提供1名）应拥有会计或管理相关专业资质要求。

5.供应商需根据采购人的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。

6. 供应商应按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案（含电子档案与纸质档案）。

7.所有维修、维护、保养、检测、培训等内容均应有详实的记录。

8. 供应商每月向采购人设备管理部门递交设备维护维修状况分析报表。

9.配合采购人现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制度并执行。

（四）预防性维护

1.供应商合同期内应根据项目情况提供免费的维护、耗件更换等服务，保证设备达到、符合原厂合格标准及相应的国家质量标准的要求。

2.供应商应为采购人提供采购人Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类设备每年不少于4次的保养和清洁，每年不少于两次全面的原厂标准和规定的预防性维修保养工作，提供维护保养报告。预防性维修保养应包含但不限于以下内容：

2.1 外观检查: 检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线是否老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

2.2 清洁保养: 对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、有关管道、机身、电路板、键盘等，对仪器有关插头插座进行清洁, 防止接触不良, 对必要的机械部分进行加油润滑。

2.3 更换易损件: 对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的备件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

2.4 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的各功能模块是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。校对和调整设备的各种合格标准参数，保证完好使用率。

2.5 性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

2.6 安全检查：

2.6.1 电气安全检查: 检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

2.6.2 机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接备件有无松动、脱落或破裂现象。

3. 医疗设备巡检要求

供应商需开展设备巡检工作，巡检周期每月不少于1次，供应商应编制各科室医疗设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对采购人的医疗设备进行巡检保养。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务需详细记录，并提交原始资料给采购人设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统。

3.1 检查医疗设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

3.2 检查医疗设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要求。

3.3 检查使用科室设备的使用记录，并在使用记录上签名。

3.4 检查设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

3.5 巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

3.6 巡检结束后巡检记录需要使用科室签字认可。

3.7 特种设备巡检，如灭菌器、锅炉、液氧储槽、压力管道等按特种设备管理要求，并做好记录。

4.重要设备、重要科室专人管理。医疗设备日常保养管理。安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，提升医疗设备使用年限。

5.设备正常开机率

维保服务期内，保证设备年度开机正常使用率达到95%（按365天/年计，不含甲方原因造成的延误天数）。若未达到此标准，维保方应承诺作出补偿，按2倍日期延长该设备的维保服务期限，或承诺接受医院的损失考核处理。

6. 设备维护保养要求

6.1 全天候365天*24小时提供服务。

6.2 急救类设备紧急故障报修，驻场工程师必须15分钟以内到达现场处理；一般设备故障报修，法定工作时间内，30分钟以内到达维修现场；法定工作时间外，1小时到达维修现场。

6.3 维修质量及时效

6.3.1 需保证设备维修的质量及时效性。同一设备、同一故障短期内连续进行两次维修，该设备则按采购人要求送至采购人指定厂家或第三方维修，所需维修费由供应商承担。

6.3.2所有医疗设备及其配套设备更换的备件必须是符合原厂要求，可溯源的合格备件。（须提供承诺函）

6.3.3常规备件到场时间48小时内，特殊情况不超过96小时完成维修。若三天仍无法修复，甲方（医院）有权聘请设备厂家技术人员或专业技术人员进行解决，所发生费用全部由维保单位承担。

6.3.4 评估及报废处理原则。对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查正同意后，方可办理报废，其维保费用从总保费中扣减。

7. 备件要求

7.1 供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道；且其提供的放射设备核心备件必须是符合国家相关规范要求的合格全新产品。

7.2 按设备存量情况，须库存一定数量的备件在采购人单位内，备件的管理人为供应商。

8.医疗设备质控

8.1 安装验收质控

8.1.1 须按采购人要求协助院方做好医疗设备安装、验收工作。

8.1.2 验收工作包含但不限于含设备配置清点、安装调试、计量验收、功能验收。医疗设备投入使用前，保证设备技术参数与国家规定及行业规定的标准一致，符合技术规范与规程要求等。

8.2 使用与维修质控

8.2.1 供应商需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用及维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作。

8.2.2 供应商需要为采购人编制并为科室提供纸质版医疗设备标准操作流程、维修保养流程、标准操作流程卡和使用状态卡，所需费用由供应商支付。

8.2.3 供应商需在设备修复后，对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用。

8.2.4 供应商需对急救类、生命支持类设备每年周期进行不少于两次的电气安全、性能等全面的检测，其中除颤仪不少于四次；每次检测，需要记录数据。

8.2.5 每次检测完成后，需在设备上标上质量合格标签，并写上日期与检测人员姓名。

8.2.6 质量合格标签由供应商提供。

9. 服务管理软件

采购人现有一套医疗设备设施全生命周期管理系统软件（以下简称“原软件”），供应商中标后，需全面承担原软件的日常管理、运维保障、系统对接及持续性培训服务，确保医疗设备全生命周期信息化管理的稳定运行与持续优化。

如无法提供原软件的相关管理及维护等服务，需另行提供一套全新医疗设备设施全生命周期管理系统软件（投标时提供软件名称、版本信息及包括不限于软件著作或授权书的合法使用权证明），该软件须满足采购文件规定的功能需求参数及技术标准，并负责新软件的部署、数据迁移、对接整合及用户培训。供应商中标入场后，需在一个月内为医院完成医疗设备设施全生命周期管理系统软件的安装及培训工作，实现医疗设备全生命周期信息化管理的平稳过渡与高效运行。

医疗设备设施全生命周期管理系统软件功能要求如下 ：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1）医疗设备管理系统软件可同时可以在电脑端和手机端操作,移动端可同时使用微信、安卓及ios操作系统。 2）管理系统须包含全院固定资产管理，如设备、总务、信息等。 3）软件正版化原则。本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的使用权，采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4）医院与中标供应商合同履行结束后，信息系统、软件、二次开发成果及服务器等无偿移交医院。 |
| 2 | 设备电子档案管理功能: 1)设备档案数据需要统一标准化,需满足但不限于如下字段:设备名称、品牌、型号、注册证编号、68码、104国标三类； 2)系统能上传图片、pdf、word等各种附件管理,包括但不限于合同、维修报告、保养报告、巡检报告、计量报告； 3)设备勘察能在手机端扫铭牌快速实现数据录入,自动生成勘察设备明细报表和勘察报告； 4)设备维修保养巡检质控计量报告都能线上管理。 |
| 3 | 设备维修和报废管理功能: 1)可根据二维码直接通过微信的一级扫一扫入口快速报修设备； 2)报修和维修完成具有微信消息自动通知； 3)报修和维修过程能在线详细记录文字/语音/图片； 4)设备维修服务验收能在手机端线上签字和评分； 5)设备报废能通过扫一扫线上申请,线上报废审核； 6)系统上提供设备维修案例,含故障描述及应对维修指引,至少6000条以上； 7）报修项目须具备权重值，权重值可以根据紧急程度 重要程度 难度等各方面综合设置。且可以在设置界面调整权重值，以保证今后随着系统使用细化，权重进一步精确； 8）排班设定，根据不同管理部门如设备科、信息科、水电班等设置排班表，排班表可以提前录入、批量生成，生成规则可按时间、周、月等自动顺延。临床报修，在接单时默认为当天值班人员（比如信息科端，操作接单人员就是信息科值班人员）； 9）维修过程支持拍照记录； 10）可按时间统计维修台帐，以及打印维修过程照片。 |
| 4 | 设备质控管理功能: 1)设备保养/巡检/质控的“检查项”可按不同设备自定义配置,移动端自动加载配置的模板参数； 2)设备保养/巡检/质控/计量等具有临期提示和延误预警； 3)设备维修/保养/巡检/质控的任务能在工作台或者通过微信小程序和手机短信提醒到具体执行人； 4)巡检/保养/质控等服务可在手机端签字验收。 |
| 5 | 备用机和备品管理功能,可实现医院备品库存管理,出入库明细都留存在系统里,方便追踪更换备件的时间、相关人员和相关设备。 |
| 6 | 系统用户权限配置: 系统可灵活自定义配置角色的使用权限,如:维修工程师、维保管理者、设备科领导、医院领导等。 |
| 7 | 数据统计报表: 1)系统可以统计设备开机率、报修率等全生命周期管理的数据报表； 2)统计报表可以图文,也可以生成excel明细, 可自定义统计指标，以满足医院管理要求，并且可根据医院管理及评审要求，导出各类数据。包含txt、xls、csv等多种格式。 3)含有设备询价功能,有自建大型设备及中小设备各地区价格数据库。 4）系统可以按科室、工程师、设备类型、维修类型、权重等出局具工作量报表。 |
| 8 | 系统运行: 1)乙方负责服务器、操作系统、数据库等软件的安装部署 2）系统提供7*24小时连续稳定服务； 3)软件跨平台运行,可以通过网页、微信、电脑客户端、独立移动端APP应用。 4）系统最终须接入医院数据中心，供数据中心进行整合及共享。同时，提供标准接口，提供资产信息，状态，科室，地点等信息并与第三方系统交互。 |
| 9 | 系统架构及部署满足信息安全等保三级要求。若存在软件或架构部署不满足要求，须整改软件或增加硬件的，由乙方方自行负责。保证该软件内的医院数据不能外泄。 |
| 10 | 数据备份: 1)数据库具有灾备,遇到紧急故障可快速恢复备库数据到生产库。 |
| 11 | 系统响应: 1)单次请求毫秒级响应； 2)可实现大任务批量处理； 3)数据更新后可实时查询； 4)计划制定后可实时生成子任务。 |
| 12 | 数据大屏监控: 1)根据不同业务场景提供相关的数据监控大屏,如医院资产监控、大设备健康监控、维保任务监控、设备运行效益监控等； 2)监控大屏需具有不同的角色,比如院领导版、设备科版； 3)具有数据穿透能力,比如从大屏上可穿透到设备级数据,具有设备画像功能。 |
| 13 | 接口开放对接: 接口要求按医院集成平台总线标准开发对接。包括但不限于HRP、HIS、PACS、LIS等系统，以满足系统功能及管理功能正常运行需要； |
| 14 | 功能可扩展: 1)系统架构设计上可以实现功能扩展,如医疗设备环境数据采集、设备效益分析等功能； 2)提供定制化统计报表功能开发服务。 3)系统可根据医院管理要求二次开发，不另行收费。 |
| 15 | 医疗设备不良事件上报功能: 1)具有连接国家医疗器械不良事件监测信息系统数据接口； 2)可以实现移动端审核及上报医疗设备不良事件入口。 |

- 三、商务要求：

- 1.服务期间，新增/报废设备，按设备原值*服务费率（对应设备中标金额/该类型设备原值）增加/减少年度维保费用，新出保大型设备双方另行协商（项目实施过程中原厂质保到期的设备是否纳入维保，双方协商后签订补充协议）。

- 2.管理系统实现全院医疗设备、医疗设施以及其他固定资产信息化管理、贴签及建立固定资产数据库。

- 3.实现全院医疗设备、医疗设施维修的分类管理，并实现医疗设备、医疗设施、总务设备、信息类设备故障的维修信息推送。

- 4.信息需求：

- 4.1报价含信息接口费，接口要求按医院集成平台总线标准开发对接。包括但不限于HRP、HIS、PACS、LIS等系统。以满足系统功能及管理功能正常运行需要。系统最终须接入我院数据中心，供数据中心进行整合及共享。同时，提供标准接口，提供资产信息，状态，科室，地点等信息并与第三方系统交互。（总报价含本系统与第三方系统对接时产生的第三方接口费，按不少于10万/年累计，三年共不低于30万元，按实际发生结算。）

- 4.2负责服务器、操作系统、数据库等软件的安装部署。

- 4.3系统可根据医院管理要求二次开发，不另行收费。

- 4.4软件正版化原则。必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的使用权，采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 4.医院与中标供应商合同履行结束后，信息系统、软件、二次开发成果及服务器等无偿移交医院。

- 四、服务期限

三年。合同模式为一年一签订，从签订合同之日开始计算服务日期，合同金额根据每年设备运行情况签订补充协议，补充协议每年一签，除去报废设备的服务费用金额，增加新购设备厂家质保到期的服务费用金额（项目实施过程中原厂质保到期的设备自动纳入维保）。合同签订后每年度由医院各使用部门和设备管理部门进行考评，若无法达到医院服务要求，医院有权解除合同，不再顺延。

服务费用不含：

1.国家统一规定的计量、强检、质控费用；设备一次性耗材、消耗性耗材；医疗设备软硬件升级费用；项目开展前，设备已有重大故障的维修费用；设备被人为损坏导致的维修费用及不可抗力造成的设备损坏。

人为损坏范围包含：人为故意破坏、意外摔坏、撞坏、设备进水及设备使用场地环境不符合设备运行环境未及时修缮等人为因素导致的设备故障，及设备操作人员不按设备操作流程及规范造成的设备故障。

- 超过厂家建议正常使用年限的设备发生故障，如原厂或其他渠道均无法提供维修所需备件或耗材，设备无法修复，经医院同意后按相关程序报废，该设备从维保清单中剔除，维保费用按“设备原值*维保费率”扣除维保费用。

- 六、项目服务内容安装、验收、临床培训及考核

- 免费提供院内医疗设备安装验收工作。针对新购设备，必须严格按合同条款或议价结果落实检查、安装、验收工作，严格把关质量，验收合格后正式交付采购人业务科室使用。

- 根据采购人设备科制作的设备分配资料，沟通业务科室、经销商，落实送货时间，协助院方做好前置布线、基建等配套准备工作。

- 设备送货后，与业务科室、经销商应共同参与拆装、点检（需商检的医学装备还须通知商检部门到场），要根据分配资料，逐项核实外包装是否完好、设备是否全新完好、规格型号及附件是否符合配置要求等项目。

- 装机工程师完成设备安装、调试并确保能正常使用后，应督管经销商、装机工程师据实填写设备安装验收报告。

- 业务科室完成新购设备试用后（试用时长根据合同条款或议价结果确定），要提请业务科室据实填写设备安装验收报告。

- 新购设备拆装、点检、试用期间发现有质量问题的，要及时通报采购人设备科，并与经销商交涉增补、换货或退货等处理事项，并收集经经销商盖章确认的备忘录（独立于《安装验收报告》，单独成文）。

- 根据设备拆装、点检、安装、调试情况，据实填写设备安装验收报告后交采购人设备科；

- 如设备验收不合格，要及时通报采购人设备科，并沟通经销商，要求在十五个工作日内解决问题。如经销商拖延、不解决，要协助采购人设备科撰写公函，要求经销商限期解决问题，否则追究法律责任。

- 针对新引进设备在投入使用前，要按采购人制度要求协助组织足够的操作人员参加培训，熟悉操作，经考核合格后才能正式操作使用。供应商工程师必须同时参加培训，主要学习开机、关机及测试/自检操作等。

- 负责联系厂家工程师，协助院方组织培训考核并如实填写设备临床使用培训、考核记录。

- 针对急救生命支持类设备，要协助采购人组织院级专题培训。

- 要不定期协助院方抽检设备操作人员培训情况，及时通报未培训操作情况至采购人设备科。

- 要不定期协助院方抽检急救生命支持类设备操作人员是否具备按规程操作的能力，经考核不合格者进行面授培训并通报至采购人设备科。

- 开展采购人相关制度变更后的其他工作。