项目名称：呼吸训练器

项目编号：NYZBB-SBK-2025082

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、吸气肌锻炼

- 支持自动、手动等≥2种训练模式，训练指标范围6cmH2O-200cmH2O，至少五档可调；可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。

- 2、排痰训练：振荡呼气正压（OPEP ）

- 至少支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率等参数设置；智能振动正压通气模式，阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率5-30Hz，阻力级别1-5档可调。

- 至少可测量训练时长、压力、振幅、呼气流量、呼气时间和呼气容积等参数。

- 3、IS流速型、IS容量型吸气/呼气训练。

- 肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息设置；至少可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。

- 容积型范围：300ml~4000ml；流量型范围：600ml/s~1200ml/s。

4、吸入给药评估

- 阻抗等级：至少六档阻抗选择；

- 吸气峰流量范围：（10～120）L/min；吸气容积范围：（0～8）L；参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数；

- 5、呼吸肌力测定：MIP，MEP等；

- 6、仪器质控，至少能进行容量定标校准。

- 7、激励式可量化系统界面：需具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效。

8、智能数据移动终端PDA可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，也可以手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据；

9、智能数据移动终端PDA端支持查看和打印患者当机所做全部报告。打印连接方式≥3种

10、云端远程功能

患者管理：新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；

患者信息管理功能：至少包括调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等；

计划管理：呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练、支持远程居家康复管理；

报告管理：可按天/周/月、自定义时间段在线查看，打印：呼吸肌力测定报告，吸入给药评估报告、问卷量表、气道廓清报告、呼气/吸气肌训练、吸入给药训练报告，IS流速型，IS容量型吸气/呼气等报告。

安全性要求：保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集,信息的安全性。

- 11、配置要求至少包括：呼吸训练器一台、移动数据终端一台、进气管1根、咬嘴1个、USB充电电缆1根、便携包（含内衬托架）1个，充电适配器，产品使用说明书一本、合格证1张，保修卡1张。