项目名称：肠内营养泵

项目编号：NYZBB-SBK-2025083

数    量：15台

性 能 配 置 要 求

1.喂养模式：至少具有连续喂养模式、间歇喂养模式

2.冲洗功能：需具有自动冲洗功能

3.适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性肠内营养输注器

4.输液精度：±10%

5.输液速度：(1～1200)ml/h，最小步进1ml/h

6.预置量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进为0.1ml；“ 0.0 ”表示设定为无喂养限制量。

7.累积量≥0.0～36000.0 (ml)

8.BOLUS流速：（1～1200）ml/h，最小步进为1ml/h

9.BOLUS液量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml

10.冲洗速度：（700～1200）ml/h，最小步进为1ml/h

11.冲洗液量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml

12.阻塞压力：至少7档

13.KTO：0-30ml/h,最小步进1ml/h

14.日志：≥50000条历史记录

15.声光报警：

至少包括系统故障、门未关、阻塞、电量低、电池耗尽、专用管错误、未装营养管、电池故障、加热超温、未装加温条、接近完成、喂养完成、交流掉电、忘记操作、待机结束、气泡报警功能。

16.性 能：支持双袋（单双袋自动识别）、气泡检测，双CPU监控，按键锁

17.功能至少包括：护士呼叫，WIFI功能

18.安全等级≥I类CF型，IP24（防溅水）

19.电 池： 7.2V 3000mAh或者7.2V 7000mAh,两种规格可选，3000mAh：125ml/h的速度连续工作时间大于10小时7000mAh：125ml/h的速度连续工作时间大于20小时

20.环境条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～95%

21.大气压力：70.0～106.0 kPa

22.耗材：肠内营养管

23.肠内营养泵的配置清单至少包括：

主机            1台

加温条          1根

原装电源线      1根

说明书          1本

检验合格证      1份

保修卡          1张