设备名称：过氧化氢低温等离子灭菌器维保服务（3年）

设备编号：NYZBB-SBK-2025085

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

- 一、设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 1台 | CASP-300 | 3年全保 |

二、保修范围：整机保修。

三、保修服务计划：在对设备进行维护工作后，提供每年4次的常规检查保养，对机器进行性能测试、防漏测试、参数校准及损耗件更换等。排除设备存在的故障隐患，以使设备保持在最佳的工作状态。同时为用户解答在使用过程中出现的问题。设备一年进行4次常规现场保养和相关电气测试。

保养周期为每3个月，详细步骤及替换配件见下表：

- （一）更换损耗件：

- 1 更换吸油布

- 2 更换真空泵油

- 3 过滤系统更换空气滤清器

- 4 注液系统更换注液阀组件

- （二）全套的电气测试:

- 1 交直流电源输出测试

- 2 加热器电阻值及电压测试

- 3 温度测试

- 4 等离子测试

- 5 漏气率测试

- 6 过滤系统测试

- 7 注液系统测试

- 8 空气压缩机输出测试

- 9 打印机测试

- 10 保压系统测试

- 11检查配电线路及密封圈完好

四、紧急维修：如遇突然故障需紧急维修，优先安排，2小时内电话响应，24小时内到现场提供服务。备有常用配件，能随时满足修复设备的需要，并确保开机率达到95%以上,如达不到上述要求，则按照因维修而停机天数的五倍顺延。

五、设备维保工程师需经过原厂技术培训考核合格并获得相应认证证书。（必须满足）