| 项目50 | 超声骨密度检测仪 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目51 | 负压创伤治疗仪（连续） | 拟购数量： | 2 |

- 项目50：超声骨密度检测仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 1、超声波参数：BUA（宽带超声衰减）  SOS（超声声速）  OI（骨质疏松指数）

- 2、测量方式： 全干式、双向超声波发射与接收

- 3、检测部位：脚跟部位

- 4、探头频率： 0.5MHz±10%

- 5、-6db时宽带；＞60%

- 6、测量时间： ≤25秒

- 7、测试重复性OPR≤±1%

- 8、测量精度： SOS ≤±2%

- 9. 测试重复性;BUA≤±5%

- 10、诊断参数： BUA. OI值、T值、Z值、SOS，OPR , 成人比，同龄比，

- （注：儿童参数：肥胖度指数，身高预测，体重指数、儿童Z值图表。）

- 11、超声波输出TIS： 2.8*10 -3mW/cm2

- 12、定标（校正）：人体仿真模块自动定标

- 13、温度补偿系统： 自动补偿温度所造成的测量偏差

- 14、操作湿度（非冷凝）： 30-70% 相对湿度，0-80%非冷凝。操作温度： 10-30℃

- 15. 标准双USB接口输出，可外接平板电脑，笔记本，台式机电脑使用，可外接不同型号打印机输出报告。

- 16；可外接直流电源+9V或+12V输入使用

- 17； 诊断报告输出；测试数据自动诊断，内置打印报告输出。也可外接打印机输出报告，可在诊断报告输入诊断信息，软件支持发送PACS系统。提供标准DIOM接口。

- 测量部位及探头间距：自动定位超声探头，自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。

- 19、骨密度软件测试系统；儿童及成人骨密度测试软件，自动搜索最佳信号。自动提示测试部位放置是否正确。

- 20. 探头；在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

- 项目51：负压创伤治疗仪（连续）   拟购数量：2

主要参数及配置:

- 1、 负压值设定参数≥ -25~-250mmHg， 间隔-25mmHg;

- 2、 负压泵全功率工作，负压抽气速度不低于 8L/min;

- 3、 治疗模式至少包括: 连续引流模式、 间歇引流模式、动态引流模式;

- 4、 设备具有自动灌注冲洗功能;

- 5、 负压引流强度可选择包括: 低、 中、 高;

- 6、 问题故障报警类型:至少包括堵塞、瓶满、泄漏、电量低;

- 7、 报警方式:语音或警铃

- 8、 集液瓶容量:≥1000mL;

- 9、 设备应能远程联网上传报警信息;

- 10、设备需具有给伤口智能加氧功能;

- 11、锂电电池性能: ≥6700mAh，续航时间至少为 6 小时;