| 项目53 | 医用内窥镜图像处理器 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目54 | 负压表 | 拟购数量： | 8 |

- 项目53：医用内窥镜图像处理器    拟购数量：1

技术参数要求：

一、产品功能描述：通过阴道、宫颈进入宫腔内， 用于诊断和辅助手术。

二、产品用途描述：实时将宫腔镜观察到的画面清晰地传输到屏幕上帮助医生诊断及实现更精细的操作，为患者提供更高效更安全的诊疗手段。

三、产品技术参数：

（一）医用内窥镜图像处理器

1、分体式设备：兼容不同品牌高清显示器、膨宫机。可与医院显示器和膨宫机任意切换；

2、存储功能：需自带≥32G内存，可存储标清图片与视频，无需外接存储硬盘；

3、图像冻结功能：实时冻结当前画面，便于观察与保存；

4、输出模式：不少于HDMI、DVI、VGA三种模式；

5、至少具有自动增益控制处理图像功能、白平衡功能、拍照和录像功能；

6、亮度调节：多档亮度调节，根据需要选择不同亮度；

7、至少包含有医用显示器、医用灌注泵、台车；

8、匹配医用芯片OV6946芯片解码功能；

9、通过CFDA认证及ISO13485质量体系，兼具美国FDA和欧盟MDR认证；

10、亮度调节：至少5档（0、25%、50%、75%、100%）亮度调节，根据需要选择不同亮度。

11、图像调节：至少3档调节图像大小，圆形、六边形多种选择。

（二）医用显示器：

1、尺寸：≥23英寸。

2、分辨率：≥1920*1080

3、液晶屏亮度：600cd/m2

4、背光类型：LED

5、输入信号接口至少包括：DP/DVI/HDMI/VGA

（三）医用灌注泵：

1、安全分类：I类，BF型 ，非AP/APG。

2、电源、额定功率：220V,50HZ，≤150VA 。

3、压力：根据需要调节设定，压力设定范围50-400mmHg(6.6~53.3kPa)。

4、流量：根据需要调节设定，流量设定范围：0.1L/min ( 100mL/min)- 1.OL/min( 1000L/min)。

5、功能数据显示：可显示各种功能数据（设定压力、设定流量、实际压力等）。

6、管路消毒：管路至少可高温高压和低温等离子消毒。

7、供水方式：需采用挤压式的供水方式，可很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

8、运行方式：间歇加载/连续运行。

9、噪声：≤70dB(A)。

（四）电子宫腔镜

1、一次性使用电子宫腔镜；

2、插入管外径约4.0/5.0mm多种外径，器械通道3FR-9FR，可在非麻醉和局麻情况下检查和手术使用，免麻醉和扩宫；

3、独立进水和出水通道，持续恒压循环灌注，图像清晰，利于辨别病灶，节约手术时间；

4、医用级CMOS摄像头，不少于16万像素；

5、视场角约100°，左右各180度旋转；

6、握持式把手，可坐立手术，配合16°/-20°视向角，增大手术视野，快速扫描宫腔同时，兼具良好的定位功能；

6、手术体验的全面提升，更轻便。镜体净重需≤180g，适宜长时间手术，术者手臂无酸痛感；

7、质量是根本，需通过ISO13485质量体系认证；兼具中国NMPA证书、美国FDA和欧盟MDR认证；

8、医用级芯片：一次性电子宫腔镜采用医用级芯片(OV6946)模组，信号传输效率高、图像稳定性和清晰度高，

9、宫腔镜钳径比超过50%。

（五）一次性使用内窥镜用钳

材质：手环、芯杆、钳头架的材质 、 Y钳头材质为05Cr17Ni4Cu4Nb12Cr18Ni9，滑环的材质为 ABS，复位弹簧、助推管、套管、拉索的材质为不锈钢，护套管的材质为聚氯乙烯(PVC)；

性质：硬性手术器械

工作长度：＞400mm、＞350mm

- 项目54：负压表  拟购数量：8

主要参数及配置:

1、负压调节精准精密准确，至少每4mmHg上增一压力指标线；可根据临床所需负压大小调节，有效降低黏膜组织伤害。

2、需具有自锁式压力调节安全钮；调节后可锁定旋钮，防止误操作。

3、设有安全瓶装置，可防止废液返流污染中央气体系统，确保气体管路安全防止院内交叉感染。

4、三段式设计，便于临床操作方便。

5、表盘双刻度显示，压力分三色标识，区分不同负压段，有记忆功能。

6、负压表全压负压压力最高可达0.053MPa或0.10MPa，可根据不同的需求来选择。