项目名称：智能坐站康复系统

项目编号：NYZBB-SBK-2025081

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

1、系统具有足底压力评估功能，系统可以实时采集到健侧和患侧足底压力值，分析下肢肌力具体情况，根据分析结果选择适合患者的个性化训练模式，也可以在一个阶段训练完成后再次评估作为训练疗效的数据比对。评估和训练完成后系统自动生成报告。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）

2、系统至少可以实现站立、坐位与站位连续交替转换运动功能，系统至少具有以下五种训练模式：站立训练模式、被动运动训练模式、助力运动训练模式、主动运动训练模式和组合运动训练模式，实现患者早期阶段尽快进阶康复，实现失能、半失能患者肌体功能锻炼，心肺能力提升，预防压疮及身体功能退化，可以助力康复患者早日恢复行走能力。

3、触摸一体机设计，至少可以实现患者档案信息管理，站立及坐-站评估，站立及坐-站训练，游戏训练，评估及训练报告反馈，系统参数设置（参数设置包括台面高度、座椅角度、底板位置、左右脚板角度等）。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）

4、系统具有游戏训练和认知功能训练，专业的虚拟现实游戏与坐站训练功能融合，游戏难度可设置，实现人机互动，让患者训练更有趣味性和主动性。多款认知功能训练游戏，可以让患者在站立训练时进行专业的认知训练，改善患者的认知功能；

5、具有站立矫正板功能，可以实现健侧和患侧的压力值测试和足托角度调节功能，矫正站立姿态。

6、具有环抱式软包安全保护装置，不论处于任何阶段的患者，都可以安全训练，提高坐站训练信心。

7、软包坐垫驱动装置，提升患者舒适度，坐垫驱动装置至少可以实现10-70度往复运行，运行速度0-0.5米/秒；坐站升降至少范围50cm—120cm可调；（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）

8、系统具有语音提醒功能，提示患者训练开始、站立、坐下等。

9、技术参数：

9.1人机互动界面：不小于11.5寸触摸屏一体机。

9.2驱动电机为交流伺服电机，额定功率不小于750W；

9.3设备台面高度可以根据患者身高上下可调至最舒适高度；膝托位置也可以根据患者身高进行上下、前后、左右多个方向调节，完全包裹患者的膝关节，达到最佳训练状态；（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）

9.4设备患者脚部底板可以根据训练模式和身高不同进行前后电动可调，进而还原真实坐站训练过程中的姿势要求；

9.5语音反馈：真人发音；

9.6坐站运动速度可根据患者能力设置为低速、中速、高速；

9.7治疗时间：可进行训练总时间、间歇时间、站起后保持时间、坐位时间等参数设置；

9.8助力训练时助力等级1-10级可调；

9.9承载重量≥100kg。

项目名称：呼吸训练器

项目编号：NYZBB-SBK-2025082

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、吸气肌锻炼

- 支持自动、手动等≥2种训练模式，训练指标范围6cmH2O-200cmH2O，至少五档可调；可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。

- 2、排痰训练：振荡呼气正压（OPEP ）

- 至少支持训练模式、训练强度、阻力负荷、呼气振动频率等参数设置；智能振动正压通气模式，阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率5-30Hz，阻力级别1-5档可调。

- 至少可测量训练时长、压力、振幅、呼气流量、呼气时间和呼气容积等参数。

- 3、IS流速型、IS容量型吸气/呼气训练。

- 肺容量锻炼计划训练次数、训练强度及患者信息设置；至少可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。

- 容积型范围：300ml~4000ml；流量型范围：600ml/s~1200ml/s。

4、吸入给药评估

- 阻抗等级：至少六档阻抗选择；

- 吸气峰流量范围：（10～120）L/min；吸气容积范围：（0～8）L；参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数；

- 5、呼吸肌力测定：MIP，MEP等；

- 6、仪器质控，至少能进行容量定标校准。

- 7、激励式可量化系统界面：需具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效。

8、智能数据移动终端PDA可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，也可以手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据；

9、智能数据移动终端PDA端支持查看和打印患者当机所做全部报告。打印连接方式≥3种

10、云端远程功能

患者管理：新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；

患者信息管理功能：至少包括调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等；

计划管理：呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练、支持远程居家康复管理；

报告管理：可按天/周/月、自定义时间段在线查看，打印：呼吸肌力测定报告，吸入给药评估报告、问卷量表、气道廓清报告、呼气/吸气肌训练、吸入给药训练报告，IS流速型，IS容量型吸气/呼气等报告。

安全性要求：保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集,信息的安全性。

- 11、配置要求至少包括：呼吸训练器一台、移动数据终端一台、进气管1根、咬嘴1个、USB充电电缆1根、便携包（含内衬托架）1个，充电适配器，产品使用说明书一本、合格证1张，保修卡1张。