项目名称：肠内营养泵

项目编号：NYZBB-SBK-2025083

数    量：15台

性 能 配 置 要 求

1.喂养模式：至少具有连续喂养模式、间歇喂养模式

2.冲洗功能：需具有自动冲洗功能

3.适用输液器：适用于任何厂家生产的普通专用一次性肠内营养输注器

4.输液精度：±10%

5.输液速度：(1～1200)ml/h，最小步进1ml/h

6.预置量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进为0.1ml；“ 0.0 ”表示设定为无喂养限制量。

7.累积量≥0.0～36000.0 (ml)

8.BOLUS流速：（1～1200）ml/h，最小步进为1ml/h

9.BOLUS液量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml

10.冲洗速度：（700～1200）ml/h，最小步进为1ml/h

11.冲洗液量：（0.0，1.0～9999.9）ml，最小步进0.1 ml

12.阻塞压力：至少7档

13.KTO：0-30ml/h,最小步进1ml/h

14.日志：≥50000条历史记录

15.声光报警：

至少包括系统故障、门未关、阻塞、电量低、电池耗尽、专用管错误、未装营养管、电池故障、加热超温、未装加温条、接近完成、喂养完成、交流掉电、忘记操作、待机结束、气泡报警功能。

16.性 能：支持双袋（单双袋自动识别）、气泡检测，双CPU监控，按键锁

17.功能至少包括：护士呼叫，WIFI功能

18.安全等级≥I类CF型，IP24（防溅水）

19.电 池： 7.2V 3000mAh或者7.2V 7000mAh,两种规格可选，3000mAh：125ml/h的速度连续工作时间大于10小时7000mAh：125ml/h的速度连续工作时间大于20小时

20.环境条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～95%

21.大气压力：70.0～106.0 kPa

22.耗材：肠内营养管

23.肠内营养泵的配置清单至少包括：

主机            1台

加温条          1根

原装电源线      1根

说明书          1本

检验合格证      1份

保修卡          1张

设备名称：过氧化氢低温等离子灭菌器维保服务（3年）

设备编号：NYZBB-SBK-2025085

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

- 一、设备信息

| 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 型号 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 1台 | CASP-300 | 3年全保 |

二、保修范围：整机保修。

三、保修服务计划：在对设备进行维护工作后，提供每年4次的常规检查保养，对机器进行性能测试、防漏测试、参数校准及损耗件更换等。排除设备存在的故障隐患，以使设备保持在最佳的工作状态。同时为用户解答在使用过程中出现的问题。设备一年进行4次常规现场保养和相关电气测试。

保养周期为每3个月，详细步骤及替换配件见下表：

- （一）更换损耗件：

- 1 更换吸油布

- 2 更换真空泵油

- 3 过滤系统更换空气滤清器

- 4 注液系统更换注液阀组件

- （二）全套的电气测试:

- 1 交直流电源输出测试

- 2 加热器电阻值及电压测试

- 3 温度测试

- 4 等离子测试

- 5 漏气率测试

- 6 过滤系统测试

- 7 注液系统测试

- 8 空气压缩机输出测试

- 9 打印机测试

- 10 保压系统测试

- 11检查配电线路及密封圈完好

四、紧急维修：如遇突然故障需紧急维修，优先安排，2小时内电话响应，24小时内到现场提供服务。备有常用配件，能随时满足修复设备的需要，并确保开机率达到95%以上,如达不到上述要求，则按照因维修而停机天数的五倍顺延。

五、设备维保工程师需经过原厂技术培训考核合格并获得相应认证证书。（必须满足）