设备名称： 高端彩色多普勒超声波诊断仪

主要参数及配置要求

1、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、颅脑、小器官等临床应用;并具备经胸和经食道超声心动图成像技术等，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

2、主要技术规格及系统概述：

2.1	主机成像系统：

2.1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

2.1.2支持OLED高分辨率显示器≥22英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

2.1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

2.1.4触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

2.1.5显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可显示或隐藏屏幕菜单

2.1.6通用成像探头接口≥4个，均需为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持经食道探头并可任意互换

2.1.7本系统支持单晶体探头≥2把，包括相控阵、凸阵探头

2.1.8数字化二维灰阶成像及M型显像单元

2.1.9M型及解剖M型技术

2.1.10脉冲反向谐波成像技术

2.1.11彩色多普勒成像技术

2.1.12彩色多普勒能量图技术

2.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

2.1.14动态范围≥310 dB

2.1.15智能全域聚焦技术

2.1.16实时双同步/三同步功能

2.1.17内置DICOM 3.0 标准输出接口

2.1.18内有一体化超声工作站

2.1.19系统主机内置≥1TB硬盘

2.2	二维灰阶成像单元

2.2.1所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

2.2.2具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

2.2.3高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号

2.2.4实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

2.2.5凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

2.2.6一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

2.2.7自动实时持续增益补偿

2.2.8侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、线阵、凸阵，≥8段，且可视可调

2.2.9具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

2.2.10分辨率和帧频可视可调，且支持线阵、相控阵、凸阵

2.2.11超宽视野全景成像技术( 线阵和凸阵探头均具备，支持测量功能)，可与像素优化技术结合使用

2.2.12穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥9个；线阵探头穿刺引导角度≥8个

2.2.13具备专业心超工作者定制界面，支持2D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性

2.3	彩色多普勒血流成像单元

2.3.1具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

2.3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

2.3.3彩色实时同屏双幅对比显像

2.3.4具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头）

2.3.5彩色增益可独立调节，支持线阵、相控阵

2.4	频谱多普勒成像单元

2.4.1提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

2.4.2实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

2.4.3一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

2.4.4频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

2.5	组织多普勒成像单元

2.5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

2.5.2二维、速度曲线同屏显示

2.5.3提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

2.5.4提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

2.6	组织谐波成像单元

2.6.1具备脉冲反相谐波技术

2.6.2可显示谐波频率和基波频率

2.7	超声造影成像单元

2.7.1造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

2.7.2支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

2.7.3具有心腔和心肌造影成像

2.7.4支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

2.7.5具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

2.8	负荷超声成像单元

2.8.1内置专业负荷超声模板

2.8.2可提供负荷超声斑点追踪定量分析

2.8.3智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程

2.9测量及定量分析

2.9.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.9.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

2.9.1.2多普勒血流测量及分析软件包

2.9.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

2.9.1.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用

2.9.2血管中内膜厚度自动测量: 对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

2.9.3心肌应变定量

2.9.3.1实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析

2.9.3.2可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

2.9.4自动心肌运动定量

2.9.4.1可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息

2.9.4.2快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示

2.9.4.3可自动或者手动进行组织瓣环位移计算功能，可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，用以快速评估心脏整体功能

2.9.5负荷心肌运动定量

2.9.5.1支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

2.10	图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

2.10.1数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节

2.10.2主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

2.10.3具备主机硬盘图像数据存储

2.10.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

2.10.5可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

2.11	参考信号：ECG心电信号

2.11	输入和输出信号：

2.11.1输入：DICOM DATA

2.11.2输出：DP高清数字化输出

2.12	图像管理与记录装置：

2.12.1内置图像管理系统

2.12.2支持DVD／USB图像导出存储

2.13	连通性

2.13.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件

3、技术参数及要求

3.1	系统通用功能

3.1.1 监视器: OLED高分辨率显示器≥22英寸,对比度≥22550:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.1.3功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

3.2	探头规格

3.2.1频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到12 MHz

3.2.2类型:相控阵、凸阵、线阵

3.2.3压电晶体材料：相控阵、凸阵探头均具备采用单晶体材料

3.3	二维成像主要参数:

3.3.1  单晶体相控阵探头：成像频率1.0-4.8MHz

单晶体腹部凸阵探头：成像频率1.0-5.0MHz

小器官/血管探头：成像频率3.0-12.0MHz

3.3.2扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒;线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒"

3.3.3扫描深度：最大扫描深度40cm

3.3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

3.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟

3.3.6预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

3.3.7增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

3.4	频率多普勒

3.4.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

3.4.2多普勒探头与频率: PW，CW

3.4.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s

3.4.4最低测量速度0.5mm/s (非噪声信号)

3.4.5显示方式:B/D、B/C/D、D

3.4.6电影回放:≥2100帧

3.4.7零位移动: ≥7级

3.4.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

3.4.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种

3.4.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

3.5	彩色多普勒

3.5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

3.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

3.5.3彩色显示角度: 20-120°选择

3.5.4彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒

3.5.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

3.5.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

3.5.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

3.5.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

3.6	超声图像及病案管理系统

3.6.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

3.6.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

3.6.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD

3.6.4支持报告存储,检索,统计

3.6.5 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

3.6.6 DICOM QVue图像阅读器

3.7.	超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

4、售后服务要求：厂家原厂质保≥3年。