| 项目：55 | 手术辅助照明灯 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目：56 | 电动直立床 | 拟购数量： | 1 |
| 项目：57 | 电解质血气分析仪 | 拟购数量： | 1 |

- 项目55：手术辅助照明灯    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

1、采用高等级的医用LED颗粒，实现了精准高效的光能输出；

2、日光品质、色彩还原性好，显色性高满足手术辅助照明对光照的需求；

3、采用透镜系统，光照均匀，清晰度高、光照立体效果更强；

4、采用恒流电源驱动，安全精准，保持准确的色温；

5、基本技术参数：

5.1、灯头直径（mm）：400±10；

5.2、灯体绕横臂左右转动角度：≥180°；

5.3、灯体绕叉臂上下摆动角度：≥180°；

5.4、光源类型：LED；

5.5、灯臂升降范围(mm)：≥600；

5.6、中心照度（LUX）：11000；

5.7、色温（K）：4300±800；

5.8、显色指数（Ra)：≥97；

5.9、光斑直径（mm）：≥220；

5.10、聚焦深度（mm）：≥850；

5.11、灯泡平均寿命（H）：50000；

5.12、LED颗粒数量（个）：25；

6、基本配置：

6.1、灯头：1个；

6.2、灯臂：1套；

6.3、立杆：1根；

6.4、移动型底座：1个；

6.5、手柄：1个。

- 项目56：电动直立床   拟购数量：1

主要参数及配置:

1、电源:a.c.220V;频率:50Hz。

2、额定输入功率：120VA。

3、控制方式:手柄点动控制。

4、床面高度:550mm，允差±50mm。

5、外形尺寸:2100x780x840mm，允差±50mm。

6、床面直立角度:0°~90°可调，允差±5°。

7、脚踏板上下调整角度:背屈0°~20°，跖屈0°~30°，允差±3°。

脚踏板内外调整角度:内翻0°~30°，外翻0°~30°，允差±3°

- 组成:床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

- 床面额定载荷:135kg，允差±10kg。

- 10、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。

11、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

12、配备有手柄，方便对床面进行升降控制。

13、床面采用优质医疗专用皮革环保、防潮、防菌、防火材料。

14、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

15、扶手桌面:可上下前后调节，方便患者使用。

- 项目57：电解质血气分析仪      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

1.测试项目至少包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白，氧饱和度；

2.计算项目：BE、BEecf 、HCO3－act,HCO3_ std , O2SaT、PO2(A-a),PO2(a/A),TO2、O2CT，AG,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目≥45项

3.测量范围: PO2:10.0 -700.0 mmHg,PCO2:5.0-200.0 mmHg,乳酸0.18-30mmol/L,Na+:100.0-200.0mmol/L,k+:0.50-15.00mmol/L,Ca2+:0.20-5.00 mmol/L,CL-:65 - 140 mmol/L,葡萄糖:20-750 mg/dL,总血红蛋白:2.0 - 25.0 g/dL,新生儿胆红素:2.0 - 30.0 mg/dL

4.样本类型至少包括：动脉、静脉、动静脉混合血、透析液、胸腹水

5.最低用血量≤100uL

6.上样到打印检测报告≤60秒

7.至少有三种类型的试剂供选择——一体化测试试剂盒、全自动质控试剂盒、一体化清洗试剂盒

8.总试剂效期不低于6个月——货架效期不低于5个月；试剂盒安装后在机有效期不低于28天，且使用简单，无需更换电极卡

9.试剂盒初始化时间：试剂盒上机后能够在不超过25分钟时间内自动完成初始化。

10.仪器支持通过Levey-jennings质控图判断质量控制效果

11.具备完善的定标机制，能够通过不低于4种不同类型的定标模式；确保检测结果的准确性

12.定标能够覆盖所有检测项目，tHb、胆红素无需单独定标

13.读码器：需内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描，能够免提扫描

14.需采用市面上最主流、最先进的PC端操作系统——Microsoft Win10

15.进样方式：全自动平行抽吸式进样，无需手持进样，能够最大程度保护操作员安全

16.仪器需自带杀毒软件，以保护患者数据安全

17.进样器的种类：至少可连接注射器和毛细管，无需适配器

18.可以设置使用操作员ID和PIN码进行双重识别，提升仪器安全性

19.能够在不低于4000米的恶劣环境下进行仪器作业

20.针对常见的干扰物质，仪器能够自动检测并进行弹窗提示，避免报告错误结果

21.配备不低于10英寸的全彩触控屏；可以调节屏幕角度和亮度，以适应不同的使用习惯和需求。