项目名称：心电图机

项目编号：NYZBB-SBK-2025090

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

一、心电图机主要参数

1、ECG输入：12通道同步采集

2、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

3、频率响应：0.04-150Hz(-3db)

4、共模抑制比：≥125dB

5、采样率≥512000/秒/通道；

6、抗极化电压≥600mV

7、采集模式：常规采集及预先采集

8、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

9、独立起搏通道，起搏检测频率≥75000/秒/通道，支持心房，心室及双腔起搏器检测和起搏钉标识

10、起搏检测范围：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mV-700mV

11、心率测量范围：30-200BPM

12、全触摸屏设计，显示器：≥8.9英寸电容触摸显示屏；

13、显示分辨率：892x558；

14、支持外接网络打印机；

15、具有辅助分析和诊断性能，符合YY-0782-2010分析型心电图机专用要求，支持自动测量与自动解释功能

16、支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件，并提供技术说明白皮书

17、支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析

18、支持信号质量检测：可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示

19、QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式

20、支持内置无线模块，支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线频率范围，并提供国家无线电管理委员会SRRC认证证书

21、电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池，充足后可记录300份心电图或3小时监测

22、支持USB外部拓展内存

23、文件导出格式	XML, PDF

24、支持文件导出方式	USB

25、键盘	医用级防水触摸式键盘

26、支持交直流两用

27、交流110-220V，50/60Hz

28、内置可充电可更离子电池

39、重量	≤3.5公斤

二、其他配置至少包括：

1、每台心电图机配备至少一台中标品牌的台车和一个条码扫描枪及条码扫描枪支架；

2、有连接网络打印机功能，需连接我院muse系统，且报价包含端口费。

- 3、整个项目需配送一台简便符合（应急）打印心电图的打印机。