项目名称：数码裂隙灯

项目编号：NYZBB-SBK-2025086

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

- 改变倍率形式： 转鼓式至少五档变倍

- 目镜：12.5X

- 放大总倍数至少包括：6X、10X、16X、25X、40X

- 屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

- 瞳距调节范围：52mm~85mm

- 视场公称直径至少包括：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm

- 照明方式：上光源照明

- 裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调

- 裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调

- 裂隙角度：水平旋转0°~180°

- 裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

- 光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

- 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 照明灯泡：暖色LED

- 调光方式：底座无极调光

- 照度：≥60万Lux

- 图像采集器：专业CCD，2000万像素。

- 软件系统：嵌入式自适应软件，功能至少包括1.病人管理2.图像采集3.自动识别眼位4.图像处理5.图像标记6.图像对比7.打印报告8.导出图像。

- 配置清单至少包括

- 眼科裂隙灯显微镜主机（含含光学体、移动机构、照明系统）1台

- 软件1套

- 弥散镜片1个

- 分光器1套

- 采集器1个

- 腮托纸1叠

- 工具及螺丝1套

- 升降台1套

- 电脑主机1套

- 显示器1套

- 键盘鼠标1套

- 显示器支架1套

- 插线板1个

项目名称：非接触式眼压计

项目编号：NYZBB-SBK-2025087

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1.测量范围：APC 0～40mmHg , APC 0～60mmHg，0～40mmHg , 0～60mmHg

2.步长：1mmHg

3.平均值：测量精确至0.1mmHg（需提供相关证明材料）

4.APC功能: 自动软气流回溯控制功能

5.AI模式: 人工智能模式/自动控制最佳测量结果

6.测量模式：至少包含自动测量（≥3D）和手动测量(含操作杆)

7.工作距离：11mm

8.对焦：一个对位光点和对焦显示

9.固视目标: 内置式绿色固视指示灯或闪烁指示灯

10.可调式安全锁: 避免触碰患者眼球

11.下巴托: 电动升降

12.显示器: ≥5.7英寸彩屏液晶显示屏（可90°翻转）

13.打印机：内置式热敏打印机带自动切纸功能（特快装纸）

14.接口：至少包括RS-232C/USB/LAN

15.开放接口，可与医院信息系统连接

- 电源及功耗：AC100至240V±10% 50/60 Hz，≤100VA

- 配置清单至少包括

- 主机1台

- 打印纸3卷

- 电源线1根

- 防尘罩1个

- 下颚托垫纸1叠

- 下颚托垫纸固定销钉2颗

- 使用说明书1本

- 产品合格证1张

- 电动桌1台