设备名称： 高端彩色多普勒超声波诊断系统

主要参数及配置要求

- 1.用途说明：

  - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、神经、介入等

- 系统技术规格及概述：

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

  - 除笔式探头接口外，常规探头接口≥５个，大小一致

  - 控制面板可独立旋转、升降及平移

  - 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，图像无焦点显示

  - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 ，≥2条取样线

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像，支持彩色宽景，扫描速度提示

  - 空间复合成像，最高可达9线偏转

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 高分辨率血流成像

  - 精细血流自动识别成像

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

  - 全屏放大；局部放大（支持前端、后端放大）

  - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥6分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

  - 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头

凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；

线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

  - 支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

  - 支持剪切波定量式弹性成像功能，支持凸阵、线阵、腔内等探头

  - 支持高帧率剪切波定量式弹性成像功能

可以动态显示二维剪切波弹性成像图，

具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量

  - 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

  - 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

- 测量/分析和报告

  - 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、血管

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

  - 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

  - 支持血管体位图手动编辑功能，可手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

  - 具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录通讯账号功能，进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

全程动态聚焦

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像，包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式

- 探头规格

8.1.探头配置至少包括：单晶腹部探头1把，线阵探头2把，相控阵心脏探头1把，腔内探头1把

单晶腹部探头，带宽：1.2-6.0MHz

线阵探头，带宽：4.0-15.0MHz

线阵探头，带宽：3.0-8.0 MHz

相控阵探头，带宽：1.5-4.5 MHz

腔内探头，带宽：3.0-11.0MHz