项目名称：智能呼吸机

项目编号：NYZBB-SBK-2025092

数    量：1台

主要参数及配置要求

1、通气模式至少包括:

1.1 容量控制:CMV、SIMV；

1.2 压力控制:PCV、P-SIMV；

1.3 其它通气方式:ASV或AMV、手控通气等。

2、通气技术参数(可设置范围):

1）潮气量： 20-2000 ml

2）呼吸频率：1-80次/分

3）PEEP/CPAP 及Plow：0-35 cmH20

4）吸气时间： 0.1-12 s

5）峰值流速： 0-240 L/min

6）流速触发灵敏度：0.1-20 L/min

7）呼气切换灵敏度：5-80%吸气峰流速可调

8）压力支持：0-60 cmH20

9）压力延迟上升时间：0-2000 ms

10）氧气浓度：21-100%

11）吸呼比：1:9-4:1

- 3、监测内容至少包括:

- 1）压力参数：PEEP/CPAP、峰压、平均气道压、平台压或吸气末压等；

- 2）容量参数：自主分钟通气量、呼出潮气量、吸入潮气量、漏气百分比等；

- 3）流速参数：吸气峰速、呼气峰速等；

- 4）时间参数:吸呼比、自主频率、总呼吸频率等；
  5）肺功能参数:肺活量、吸气阻力、肺静态顺应性等；

- 6）氧气浓度:气道氧浓度等；

- 7）病人自主呼吸相关的参数。

- 4.报警内容至少包括:

- 1）可调报警设置：低/高分钟通气量、低/高潮气量、窒息时间、低/高氧浓度等；

- 2）其他报警：氧浓度、管道脱落、流量传感器报警、电源、电池、氧气/空气源等。

- 5.其它参数配置:

- 1）适用病人类型：成人、儿童；

- 2）具备低压氧接入端口及低压氧接头，并且呼出端/机器端具备远端流量传感器；

- 3）具备事件回顾功能，至少支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；

- 4）≥8英寸触摸幕并全中文显示；有后备锂电池，可支持主机工作时间≥4小时。