项目名称：心电图机

项目编号：NYZBB-SBK-2025090

数    量：4台

性 能 配 置 要 求

一、心电图机主要参数

1、ECG输入：12通道同步采集

2、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

3、频率响应：0.04-150Hz(-3db)

4、共模抑制比：≥125dB

5、采样率≥512000/秒/通道；

6、抗极化电压≥600mV

7、采集模式：常规采集及预先采集

8、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

9、独立起搏通道，起搏检测频率≥75000/秒/通道，支持心房，心室及双腔起搏器检测和起搏钉标识

10、起搏检测范围：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mV-700mV

11、心率测量范围：30-200BPM

12、全触摸屏设计，显示器：≥8.9英寸电容触摸显示屏；

13、显示分辨率：892x558；

14、支持外接网络打印机；

15、具有辅助分析和诊断性能，符合YY-0782-2010分析型心电图机专用要求，支持自动测量与自动解释功能

16、支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件，并提供技术说明白皮书

17、支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析

18、支持信号质量检测：可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示

19、QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式

20、支持内置无线模块，支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线频率范围，并提供国家无线电管理委员会SRRC认证证书

21、电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池，充足后可记录300份心电图或3小时监测

22、支持USB外部拓展内存

23、文件导出格式	XML, PDF

24、支持文件导出方式	USB

25、键盘	医用级防水触摸式键盘

26、支持交直流两用

27、交流110-220V，50/60Hz

28、内置可充电可更离子电池

39、重量	≤3.5公斤

二、其他配置至少包括：

1、每台心电图机配备至少一台中标品牌的台车和一个条码扫描枪及条码扫描枪支架；

2、有连接网络打印机功能，需连接我院muse系统，且报价包含端口费。

- 3、整个项目需配送一台简便符合（应急）打印心电图的打印机。

项目名称：步行反馈自适应康复系统（电动移位机）

项目编号：NYZBB-SBK-2025091

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

一、配套装置

1、滑轨1套，周长≥12米（实测以现场安装条件决定，包括4组1/4圆滑轨），钢化铝合金材质，承重大于≥200KG，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽，1组用于8轮三轴静音滑车固定与滑行。

2、滑车：8轮三轴静音滑车，八个轮子全部置入轨道内，具有随时锁定功能，同时具有角度锁定功能。数量3个

3、悬吊器：配备2根直径10mm  5米绳，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。数量3套

二、滑动悬挂系统

1、行进移动最大安全负载：≥150KG

2、最大动态调节负载：≥50KG/吊臂支点，共计2个。

3、吊臂：数量两点，可同步也可异步行进。

4、工作电压：直流36V

5、外壳材料：ABS

6、手控器、面板、电脑控制软件带有电源指示状态灯

7、供电方式：全轨道直接供电（可全日工作）/锂电池临时供电（停电启动）

面板、电脑控制软件带有电量提示（轨道直接供电则电量提示默认为满电）

8、设有紧急制动器

9、设有过载保护器

10、电脑控制编程：可动态悬挂力反馈补偿参数：

11、以下参数为每个支点独立参数：

11.1最大有效调节负载：≥50KG

11.2最大调节行程：≥1M

11.3最大调节伸缩速度≤7cm/s

11.4双支点独立力反馈补偿，可同时进行力补偿减重及姿态调节

11.5多种训练模式：被动运动，姿势矫正，反向抗阻运动、力反馈补偿、助力运动、体位调节等，满足卧-翻身-坐-跪-站-行的功能训练。

11.6跌倒保护自锁功能

11.7移动参数：

（1）速度：六档变速

（2）方向：正方双向切换

（3）跌倒保护联动刹车

（4）电脑工作站联动控制：

12、可通过局域网wifi对动态悬吊天轨进行实时控制

13、全过程训练数据量化记录，回放。

14、平板电脑1台

三、辅助附件

1.滑索绳子、长≥30cm 带栓扣2根；

2.滑索绳子、长≥60cm 带栓扣2根；

3.滑索弹性绳：长≥30cm，高阻力，附栓扣2根；

4.滑索弹性绳：长≥30cm，中阻力，附栓扣2根；

5.滑索弹性绳：长≥30cm，低阻力，附栓扣2根；

6.滑索弹性绳：长≥60cm，高阻力，附栓扣2根；

7.滑索弹性绳：长≥60cm，中阻力，附栓扣2根；

8.滑索弹性绳：长≥60cm，低阻力，附栓扣根；

9.吊带：附链接环，承重≥150kg，4根；

10.窄悬带：附连接环2根；

11.中分悬带：附连接环1根；

12.宽悬带：附连接环2根；

13.髋部固定带1套，腰部可调范围，大腿可调范围；

14.8环固定带1套（4条4种规格）

15.三角固定带2条

16.T型吊带1条

17.躯干与下体联系控制带：多规格弹力绳20根。左右各1条

18.肩部控制带：多规格弹力绳20根.左右各1条。

19.摇摆旋转装置：1个，直径≥26cm高≥12cm。用于坐位摇摆旋转训练及功能评估，强化骨盆核心肌群训练。

20.平衡气垫2个。

四、陀螺仪：1套

1、Bosch® 9轴传感器融合

2、蓝牙传输：Nordic Semiconductor® BLE SoC 2.4 GHz 收发器最远可达≥30m范围

3、处理器：ARM® Cortex™-M4F 32bit处理器

4、存储：Winbond W25Q64JV 64Mbit NOR Flash Extended Log Memory 可存储多达≥100万条传感器数据

5、电池：Micro-USB可充电锂离子/聚合物电池 ，平均可使用5-7天。

6、运动轨迹图表。

五、软件要求：

1）、功能诊断要素：功能定性、功能定位、功能定量。

2）、功能定位动画演示动作≥10种。

3）、训练动作动画演示≥30种。

4）、可利用数据设备拍照图片及视频。

5）、数据可视也可以对数据采集进行回看、比对、记录图表。