项目名称：医用降温毯

项目编号：NYZBB-SBK-2025093

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

#### A、技术参数：

1.具有电磁兼容性，有EMC 认证，抗电磁干扰能力强并且对周围环境不会产生电 磁干扰，符合YY0505-2005 标准，通过全项目检验；

2. 毯/帽温度控制范围：4℃—45℃,精度：±1℃;

3. 带复温(升温)功能；采用热泵加热技术，确保病人安全。

4.最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

5.体温监测：数字体温传感器，体温监测范围：30℃—45℃,精度：±0.1℃; 可单路或双路进行体温检测；

6.体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和体温上限；

7.双路双温输出，双毯或毯/帽可以用一个或两个温度同时工作；

8.时间控制范围：0—99小时或长期运行，可自动计时；

9.需具有水位超限自动报警功能；

10.仪器故障智能诊断；

11.机器内置至少10个常用固化程序，方便紧急时使用，并可用户自编程≥50个；

12. 高亮度LED 显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；

13.断电保护功能，短时断电后通电自动恢复设定的程序运行；

14.正常工作噪声≤50分贝，噪声低；

15.体积小，正面宽度≤0.30米，非常方便在病床间移动；

16.毯为软式蜂窝状设计，面积：0.5m×1m;  帽为贴敷式设计，贴近病人皮肤， 体感舒适；毯帽液体流动性好，降温快且均匀；

17.双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

18.需具有水箱溢水自动保护装置。

#### B、标准配置至少包括：

1.主机1台(包括数字体温传感器2个、加水漏斗1个);

2.冰毯1个(包括配套连接管、保温套);

3.冰帽1个(包括配套连接管、保温套)。

4.整机防尘罩1个

5.毯帽挂篮1个(不锈钢)