设备名称：动态血压监护仪

数量：5台

主要参数及配置要求

一、 主要技术参数及说明：

1、测量范围：收缩压 60-260mmHg   舒张压 30-195mmHg

2、测量精度≤+ 3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、心率：30-200 bpm

5、记录容量≥400 条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、至少包括以下四种测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：预设 5/10/15/20/30/60/120 分钟，可自由设定测量间隔（2~120 分钟）

9、血压记录仪示值重复性：≦1.5mmHg

10、电池：两节 AA（5号）碱性电池，支持至少 200 次测量

11、PC 接口至少包括：红外/蓝牙/USB

12、尺寸≤113×75×26 mm  重量≤168 克（不含电池）

13、内置双处理器并行监控，保证测量安全；

14、内置 USB 通讯接口，无需驱动即可快速连接至 PC；

15、需具有自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；

16、需具有自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

17、支持 24 小时后自动结束测量功能；

18、支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

19、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

20、未初始化提醒功能，医生手动测量时，若记录盒已有数据，且上次测量时间超过 30分钟时，提示医生未初始化，避免病人数据混淆；

21、提供体位信息，包括站立、平躺等；

22、提供血压测量脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

23、智能识别病人脉搏波测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；

24、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等；

25、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压、清晨血压、平滑指数、平均真实变异性 ARV、加权标准差 wSD 等分析指标；

26、提供自动分析结论功能，至少包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等；

27、可自定义首页模板报告；

28、支持双臂血压分析；

29、可自定义分析结论格式，可根据医院诊断结论标准及格式进行定制；

30、可单独打印动脉硬化报告；

31、支持待检列表功能，记录设备是否已初始化/读取等状态；

32、提供报告审核功能，包括佩戴医生、分析医生、审核医生、签发医生等审核流程；

33、支持 PDF 报告打印，彩色打印等功能；

34、支持 EXCEL 导出功能；

35、支持记录列表导出功能，方便科室统计工作绩效；

36、支持远程医联体动态心电网络系统功能。