设备名称：二氧化碳培养箱

数量：一台

主要参数及配置要求

1、性能指标及要求

1.1工作环境温度: 5-40℃

1.2工作环境湿度: 20-80%

1.3电源: 220V10%，50Hz/60Hz

1.4工作体积：≥180升

1.5搁板数目：≥4块

1.6 温度控制范围：高于室温5℃～55℃

1.7温度控制精度≤±0.1℃

1.8温度均一性≤ ±0.2℃(在37℃下)

1.9报警提示至少包括：电源中断、温度、CO2浓度

1.10箱体构造：水套式

1.11二氧化碳控制范围：0～20%

1.12二氧化碳控制精度≤±0.1%

1.13二氧化碳浓度控制：箱体内 TC 热导传感器在线检测CO2浓度。

1.14 具有HEPA高效过滤系统，至少在关门5分钟内腔体可达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气可自动过滤循环一次。

1.15具有第三方认证100级空气质量白皮书

1.16 具有医疗器械注册证

1.17 可选配内门锁

1.18 可升级配备同品牌耐二氧化碳摇床