设备名称：  生物显微镜（三人共览）   

数量：1台
主要参数及配置要求

1、研究级正置显微镜，用于明场观察。
2、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

3、插头及电源配置符合中国有关标准要求。

4、光学系统：齐焦距离必须为国际标准45mm的无限远校正光学系统。
5、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。
6、观察镜筒：宽视野三目镜筒，三档分光。
7、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。
8、物镜：高级平场消色差物镜

4×（N.A. 0.1，W.D. 18.5）       

10×（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20×（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring） 

40×（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

9、载物台：高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，配有左手或右手低位传输控制装置，配有旋转机构以及扭矩调节机构。
10、目镜：高眼点10×超宽视野目镜，视野数≥26。
11、物镜转换器：≥五孔物镜转换器，具备光强管理功能。

12、 聚光镜：N.A.≥0.9。
13、三人共览系统：可三人同时查阅同一标本，三人的视野一样,带红、绿箭头LED指示器,便于视教指示。
14、配有图文采集系统：分辨率≥500万像素，兼容科室的病理报告系统。
