设备名称：多源烧伤保温仪（烧伤治疗机）

数量：2台

主要参数及配置要求

设备至少由发热体（用发热管组合件、外壳及防护网罩组合成）、底座、升降支柱、控制电路等组成。

1 正常工作条件

电源：a.c.220V±22V  50Hz±1Hz。    环境湿度：5°C～40°C。

相对湿度：45%～85%。

2 主要性能

2.1.发热管（至少3组，共6只发热管）

2.1.1发热管型号规格  H F ￠（16±0.5）×（340±1）mm  a.c.220V  500VA。

2.1.2功率强度，每一发热管上 ≤35Mv/mm2。

2.1.3红外线波长（2.5-13.5）um,峰值波长(4.5-10)um。

2.1.4发热管不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。

2.1.5工作寿命：正常使用情况下≥10000小时。

2.2   控制器

a）分组控制并显示发热管组件的功率挡位，每组9个功率挡位。

b）分组控制照明射灯。

c）设定并显示定时和长通工作状态。

d）风扇手动启/停按钮，发热体温度升高后风扇能自动启动（停止）。

2.3 定时装置

2.3.1  数码管显示计时时间，倒计时方式。

2.3.2. 定时在0-120分钟任意设定，定时器的误差为±1%。

2.4整机性能：

- a）发热体绕支柱的水平段旋转（手动）角度≤±120°；

b）部件装配牢固无松动，转动部分灵活无卡滞；

c)整机水平移动自如，无卡滞现象；

d)整机四周有轨道（四周可悬挂一次性手术单）

e)发热体网罩下边至地面最低高度1200±50mm，可升降，可调节高度200±30mm。

配置清单：

底    座	    1个

机    身	    1个

带插头电源线	 1根