设备名称：  空气消毒机

拟购数量：8台

主要参数及配置要求

1	适用范围：

适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

2	消毒方式：

采用等离子体消毒模块及蜂窝式非金属吸附模块组合而成，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

3	核心部份等离子体使用寿命≥50000小时，在使用中无损耗，降低使用中的维护成本。（提供第三方检测报告）

4	机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高。

5	采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

6	电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤47VA

7	循环风量：≥1349m3/h	提供第三方检测报告

8	整机重量≤15.4kg，安装尺寸：107*30*18cm，可适用 130m³体积及以下的场所。

9	需采用低噪音、低能耗电机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤54.5dB	（提供第三方检测报告）

10	消毒效果：

设备工作30分钟对20m3白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.84%

设备工作60分钟对20m3白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.96%

设备工作90分钟对130m3空气中自然菌的消亡率≥94.22%，且消毒后空气平均菌落数≤4.0cfu/15min.φ90皿

空气中的臭氧量≤0.005mg/m3	【提供全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询的等离子密度第三方检测报告】网址https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do

11	等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：5.37×1018-6.93×1019m-3；	提供第三方检测报告

12	等离子发生器的阻燃等级为：V-0级	提供第三方检测报告

13	采用多功能等离子体消毒模块，双电压输出，杀菌效率高，积尘效果好等优点。其高压输出电压为8000V±200V，低压输出为4000V±200V	提供第三方检测报告

14	风速高中低可调；

15	程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

16	机器微电脑程控自动运行，至少有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

17	采用液晶显示屏，可远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间。

18	等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故

19	需具有自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。	提供第三方检测报告

20	产品具有报警功能至少包括：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

21	产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

22	选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

23	产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

24	需具有消毒产品生产企业卫生许可证