| 项目67 | 血酮仪 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目68 | 心电图机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目69 | 输液泵 | 拟购数量： | 8 |
| 项目70 | 排痰仪 | 拟购数量： | 1 |
| 项目71 | 睡眠呼吸监测仪 | 拟购数量： | 1 |

- 项目67：血酮仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置

- 测试范围	血糖：0.6-33.3 mmol/L(10-600mg/dL)

- β-羟丁酸：0.0-8.0 mmol/L

- 显示结果	相对应的血浆浓度值

- 测试样本

- 血糖(葡萄糖脱氢酶):成人、儿童静脉及新鲜毛细血管全血，以及新生儿新鲜毛细血管全血

- 血糖(葡萄糖氧化酶):成人、儿童新鲜毛细血管全血

- 血酮：成人及儿童新鲜毛细血管全血或静脉全血

- 最小加样量血糖≤0.8μL

- β-羟丁酸≤1.2μL

- 测试时间	血糖≤5秒

- β-羟丁酸≤10秒

- 电池要求	两个CR 20323.0V电池

- 电池寿命	至少3,000次标准检测(不考虑数据传输的耗电量)

- 测量单位	血糖：mmol/L         β-羟丁酸：mmol/L

- 记忆值≥450个血糖或β-羟丁酸测试结果及其日期和时间

- 自动关机	2分钟内无任何操作即自动关机

- 血糖血酮测试仪需小巧，尺寸≤90.3 mm×58.0 mm×19.4 mm

- 显示屏尺寸≥40.2 mm×36.0 mm

- 操作温度	5℃~45℃

- 操作相对湿度	10%~90%

- 运输和贮存条件	温度：-20℃-50℃  相对湿度：0%-93%(不冷凝)

- 大气压：500hPa-1060hPa

- 血球容积比范围	20-70%

- 数据端口	9600 baud,8 data bits,1 stop bit,no parity

- 使用期限≥10年

- 项目68：心电图机    拟购数量：1

- 主要参数及配置

1、ECG输入：12通道同步采集

2、输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能

3、频率响应：0.04-150Hz(-3db)

4、共模抑制比：≥125dB

5、采样率≥512000/秒/通道；

6、抗极化电压≥600mV

7、采集模式：常规采集及预先采集

8、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

9、独立起搏通道，起搏检测频率≥75000/秒/通道，支持心房，心室及双腔起搏器检测和起搏钉标识

10、起搏检测范围：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mV-700mV

11、心率测量范围：30-200BPM

12、全触摸屏设计，显示器：≥8.9英寸电容触摸显示屏；

13、显示分辨率：892x558；

14、支持外接网络打印机；

15、具有辅助分析和诊断性能，符合YY-0782-2010分析型心电图机专用要求，支持自动测量与自动解释功能

16、支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件，并提供技术说明白皮书

17、支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析

18、支持信号质量检测：可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示

19、QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式

20、支持内置无线模块，支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线频率范围，并提供国家无线电管理委员会SRRC认证证书

21、电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池，充足后可记录300份心电图或3小时监测

22、支持USB外部拓展内存

23、文件导出格式	XML, PDF

24、支持文件导出方式	USB

25、键盘	医用级防水触摸式键盘

26、支持交直流两用

27、交流110-220V，50/60Hz

28、内置可充电可更换锂离子电池

29、重量	≤3.5公斤

30、需要手推车  壹台

- 项目69：输液泵    拟购数量：8

- 主要参数及配置

一 商务要求

- 设备为具有高新技术企业认证企业生产产品（提供证书）；

- 生产企业注册资本必须达到500万以上；

- 生产企业成立时间必须10年以上；

二 技术要求

- 输液模式 流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，间断给药模式，梯度模式，切换模式，编程模式，微量模式，混合模式，药物库

- 适用输液器 适用于普通和泵用一次性使用输液器

- 输液精度 ±5%

- 输液速度 (0.10-2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h

- 滴速速度 (1-400)d/min，最小步进1d/min

- 预置量 (0.00～99999.99) ml，最小步进0.01ml

- 累积量 (0.00～99999.99) ml

- KVO速度 (0.10～10.00)ml/h，最小步进应为0.01ml/h

- BOLUS流速 (0.10～2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h

- BOLUS预置量 (0.00-100.00)ml，最小步进0.01ml

- 气泡检测 超声波气泡检测，6档 25ul，50ul，100ul，250ul，500ul，800ul

- 阻塞压力 压力检测器，13档 （10-160）kPa

- 动态压力 具有动态压力显示，实时显示压力信息

- 日志 不少于30000条历史记录

- 声光报警 门未关、气泡、瓶空、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、定时关机、输液管错误、系统故障、加温故障

- 性 能 Anti-Bolus、防反转检测功能、快速给药、触摸屏、亮度调节、按键背光调节、支持专用管、自动锁屏

- 选配功能 滴速传感器、WIFI、护士呼叫、内部加温

- 夜间模式 具有夜间模式，可调节屏幕亮度

- 联网功能 可连接输注监护软件，实现实时监控

- 显示屏分辨率：480272

- 电气分类 I类CF型

- 防水等级 IP24

- 功率 35VA

- 尺寸 126 x 185 x 97(（LHW ,不含紧固夹)mm

- 净 重 1.62KG（含电池）

- 电 源 交流电源：100-240V 50/60Hz

- 电 池 Li-Polymer 7.2V 6800mAh，25ml/h的速度连续工作时间大于12小时

- 环境条件 环境温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～95%

- 大气压力 70.0～106.0 kPa

- 项目70：排痰仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置

1.≥8英寸的彩色触摸屏，分辨率800*600，显示直观，操作简便；

2.附录体位排痰操作手册，配合体位使用，增加排痰效果；

3.本产品取得计算机软件著作权。

4.双通道柜式一体机，成人治疗，儿童治疗二功合一；

5.至少十种工作模式，成人手动模式，成人自动模式（轻柔，标准，加强），成人自定义模式，儿童手动模式，儿童自动模式（轻柔，标准，加强），儿童自定义模式；

6.手动模式定时：1-99min,步长为1min；

7.自动模和自定义模式定时：至少5-20min可调,步长为5min；

8.传动软轴：1.8m；

9.叩击转换器：带有成人，儿童两种叩击转换器，满足水平及垂直两个方向的振动。

10.十一种治疗头：成人6个/儿童5个，如下

成人系列治疗头：长方形海绵头：200mm*70mm、圆形橡胶头：Φ 130 mm、圆心凹面橡胶头：Φ 130 mm、圆形海绵头：Φ 90 mm、圆形海绵头：Φ 78mm、圆形海绵头：Φ 68mm；

儿童系列治疗头：圆形海绵头：Φ90 mm、圆形海绵头：Φ 78 mm、圆形海绵头：Φ 68 mm、圆形海绵头：Φ 58 mm、圆形海绵头：Φ 48 mm；

11.振动频率：成人型：10-60Hz可调，步长为1hz；

儿童型：10-30Hz可调，步长为1hz；

- 12.工作噪音：≤65dB；

- 项目71：睡眠呼吸监测仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置

技术参数要求：

1.1硬件系统：

1.1.1适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；

1.1.2监测参数至少包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等；

1.1.3主机腕式设计，体积小巧、重量轻便（包含电池），内置LCD液晶屏；

1.1.4整机采用低功耗设计，满电量时可连续记录不低于10小时；

1.1.5内置LCD液晶屏，实时显示至少包括气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形、血氧饱和度数值、心率数值、体位；

1.1.6导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；

1.1.7呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；

1.1.8睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能

1.1.9无线遥测技术，数据传输传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式。

2.1软件系统

2.1.1全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；

2.1.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗

2.1.3分析软件应集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。

2.1.4数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，特别方便科学研究

2.1.5内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告