项目名称：胰岛素泵

项目编号：NYZBB-SBK-2025110

数    量：5台

性 能 配 置 要 求

- 防水：≥（IP×7）

- 电机：一体式减速编码电机

- 屏幕显示至少包括：动画、图标、中文

- 储药器容量：3mL

- 胰岛素选择：U-100/ml

- 装药自动定位读数功能：有

- 操作模式≥4种

- 背景光：有

- 屏幕显示胰岛素余量：有

- 屏幕显示电池余量：有

- 屏幕显示基础曲线：有

- 基础率分段：24个时段

- 基础率输注最小时段：60分钟

- 基础率输注方式：最小间隔2分钟

- 基础率设置范围：0.1U～4U

- 临基率方式：当前基础率的倍率

- 临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%）

- 大剂量设置范围：0.1U～87U

- 大剂量输注速度：约10U/分钟

- 大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U)

- 预设餐前量：有

- 自动分配基础率功能：有

- 历史基础率方案调用功能：有

- 上次餐前量显示：有

- 日总量回顾≥50次

- 基础量回顾≥50次

- 大剂量回顾≥50次

- 排气回顾≥50次

- 报警回顾≥50次

- 自动报警功能显示≥7项

- 报警方式：音频、振动报警

- 电池：一节DC 3.0V锂电，市场可购买

- 内部时钟：24 小时制   用户可调整时间，有备用电池

- 安全防护设定：自动锁键功能；

- 安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

- 分 类：Bf型设备（防电击保护）

- 环境要求：

- 运输和贮存：温度范围:-20℃～+50℃；相对湿度:20%～93%大气压力范围50KPa～106KPa

- 正常工作：温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%；大气压力范围：86kPa～106kPa

- 安全性能：符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和GB9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器 安全专用要求》