项目名称：全科壁挂诊断平台

项目编号：NYZBB-SBK-2025111

数    量：3套

性 能 配 置 要 求

一、全科壁挂诊断平台中所有的器械及主机需为同一品牌。

1.系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、血压计、体温计组合式一体化桌面式设计，自带储物盒，方便使用管理。检测项目包括但不限于：眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查、血压测量、体温测量（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

2.直接检眼镜

2.1.观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底；

2.2.屈光度≥28种：正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30）D；（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

2.3.≥6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

2.4.≥3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片（投标时需提供产品彩页或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

2.5.最大孔径照明角θ：≥6.1°；

2.6.LED灯泡，色温3000K±10%；照度＞750 LX；

2.7.照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应＞85；

3.医用放大镜

3.1.光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光纤冷光源360°，光环照明，配有鼓气囊插口；

3.2.放大透镜可放大≥2.0倍（x），视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道；

3.3.色温≥3000K，最大照度≥7000LX；

4.医用检查灯

4.1.光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥3000K；

4.2.可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。

4.3.与主机为同一生产厂家（投标时需提供产品彩须或检验检测报告或产品技术白皮书或说明书扫描件）

5.血压计

5.1.采用脉搏波法测量法、双气囊双传感器，保证测量准确性

5.2.测量范围： 压力（0～200）mmHg［(0～30)kPa］

5.3.脉率数40次/分～180次/分

5.4.测量准确度：≤ ±4mmHg(±0.4kPa）

5.5.脉率数≤±5%

5.6.存储容量：可存储两个用户各≥50组测量数据

6.体温计

6.1.体温测量范围应为32℃～42.9℃

6.2.体温测量精度:体温计在35℃～42℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃；体温计在32℃～34.9℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃；体温计在42.1℃～42.9℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.3℃

6.3.测量距离(校准模式)：1cm-3cm

6.4.32组记忆数值