项目名称：神经传导速度测量仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025113

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

一、系统技术规格要求：

1.系统电压灵敏度：0.05uV/Div～10mV/Div

2.共模抑制比：≥100dB。

3.扫描时程：1ms/D～200ms/D，要求不超过±5%；

4.共模输入阻抗：≥2000MΩ；

5.差分输入阻抗：≥10MΩ；

6.频率范围：0.5Hz～10KHz ，误差不得大于±5%

7.输入短路噪声：≤0.8μVrms ；

二、电刺激器：

1.电流脉冲强度在0.2mA到100mA，范围内以不大于0.2mA加减量连续选择，须提供检测报告核对参数；

2.脉冲宽度：≥50µs～1ms；

3.刺激频率：≥0.1～70Hz；

三、商品要求和标准要求：

1.产品的安全通用要求符合GB9706.1-2007的要求；产品的医用电气系统安全要求符合GB9706.15-2008的要求，须提供检测报告核对参数

2.通过电磁兼容要求和试验标准YY0505-2012标准要求，符合YY0896-2013中第36条标准标准要求，须提供检测报告核对参数

四、功能项目要求：

- 1.神经传导速度测定包括：感觉神经传导速度、运动神经传导速度

- 2.神经电图：F波、H反射、重复电刺激

- 3.皮肤交感反应

- 4.心脏交感反应：查看糖尿病患者心率变异反应。

- 5.表面肌电图：分析肌肉释放电位功率，排除肌源性疾病原因神经传导变慢。

- 6.躯体感觉诱发电位：排除中枢神经原因引起的神经病变。

五、全自动智能化诊断：

1.具有国人正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备强大的分析功能，通过云计算，可实时完成数据的统计，并输出相应的正常值分析报告。

2.内置教学系统：每个项目都含有教学视频和教学索引，便于初学者快速熟悉上手；并能够对所检查方法提供校准，确保检查结果准确性。工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。

3.操作工作系统：人性化的诊断报告，可方便医生对病人的原始数据进行精确分析；一键恢复功能，能够有效的还原原始资料，防止数据丢失。在操作过程中具有图形和文字指导，便于初学者快速掌握诊查流程。

4.设备能够连接MMC（国家标准化代谢性疾病管理中心）平台，可直接与MMC服务器通信，符合MMC-Connection标准；

5.配备MMC医护工作站系统、自动收集设备数据，具备随访管理模块、数据归纳整理功能。