## Sheet1
2025年 月 日院内推介会报价单
序号 | 名 称 | 拟采购 数量 | 国产/进口 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货商 | 单价 （元） | 质保期 | 备注 （请填写专机专用耗材、试剂、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 注册证号 | 主要用途及参数
NYZBB-SBK-2025116 | 关节镜设备专机配件一批（详见下表） | 1批 | / | / | / |  | 此处填写整套器械总价 |  |  |  | 以下手术器械均需报价，不得漏项。 总体要求： 本标段关节镜配件为同一品牌，适配手术室施乐辉关节镜设备（型号：72202087）使用，无需另外购买设备，
NYZBB-SBK-2025116-1 | 高流量诊断套管 | 1个 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 6.0mm 高流量诊断套管,双阀可旋转，金属外径6.2mm;内径4.5mm;工作长度131mm，需适配医院现有施乐辉关节镜使用
NYZBB-SBK-2025116-2 | 关节镜用穿戳器 | 1个 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 4mm关节镜用穿戳器，金属，配合高流量诊断套管使用
NYZBB-SBK-2025116-3 | 光纤 | 1根 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 5mm光纤1根，光缆灭菌方式包括：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等离子灭菌。
NYZBB-SBK-2025116-4 | 接口适配器（镜端接口） | 1个 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 配5mm光纤使用
NYZBB-SBK-2025116-5 | 接口适配器（面板接口） | 1个 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 配5mm光纤使用
NYZBB-SBK-2025116-6 | 大功率手控刨削手柄 | 1把 |  |  |  |  | 此处填写该项单价 |  |  |  | 1.防滑、双手柄接口及双槽卡口设计。​ 2.可高温高压消毒。​ 3.超轻手柄，重量≤230g。​ 4.按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能。 5.手柄需适配医院施乐辉关节镜动力系统使用（型号：72200873）动力系统使用。 6.手术动力系统的安全要求应符合GB9706.1-2007的规定。
NYZBB-SBK-2025116-7 | 成角导向器 | 1把 |  |  |  |  | 此处填写该项单价
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。备注处请按要求填写，不要填“详见标书xx”。此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402