| 项目74： | 心电监护仪 | 拟购数量： | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目75： | 病床 | 拟购数量： | 9 |
| 项目76： | 模型 | 拟购数量： | 1 |

- 项目74：心电监护仪    拟购数量：3

- 主要参数及配置:

一、整机要求：

1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动；≥12英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高。

2.显示屏可支持亮度自动调节功能，支持≥10通道波形显示。

3.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

4.可支持遥控器无线远程操作监护仪。

5.内置高性能锂电池，工作时间≥6小时，采用插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

6.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

8.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

9.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

10.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

11.防水等级≥IPX1。

12.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

二、监测参数：

1.配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，可支持有创血压监测、主流二氧化碳监测、旁流二氧化碳监测、微流二氧化碳监测、心排量监测。且旁流呼吸末二氧化碳监测采样可选择120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

4.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥105db。

5.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

6.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

7.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。（提供相关有效证明材料的，有效证明材料：可以是产品彩页或官网截图或产品使用说明书）

8.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

9.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

10.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

11.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

12.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；无创血压提供手动，自动，连续，序列自己整点5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在24小时内的血压变化和分布情况。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

13.提供辅助静脉穿刺功能。

14.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

15.心电波形除颤恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、有创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间＜15秒。

三、系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2.支持药物计算，血流动力学计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾；≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；≥1000组NIBP测量结果；≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾；支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；支持≥48小时呼吸氧合事件回顾。

5.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

6.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

7.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式，待机模式，插管模式。

8.可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。

9.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

10.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

11.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

14.具有ARR事件统计区并可进行回顾。

- 15.要求支持有线或无线与医院现有中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

- 项目75：病床   拟购数量：9

主要参数及配置:

一、病床技术参数及性能说明

规格尺寸：整床尺寸:2150（±30mm）×990（±20mm）×450（±50mm）

护栏距离床面高度:410mm（±30mm）；

产品功能：

背部调节：0-75°±5°

腿部调节：0-45°±5°

整体升降：450-750mm（±10mm）

- 病床配置清单至少包括：

1	床体	        1 张

2	ABS床头尾板	1付

3	PP护栏	        4个

4	丝杆（摇把）	3条

5	5寸中控轮	    4个

6	ABS 中控踏板	1个

7	输液架插座	    4个

8	引流袋挂钩	    4个

9	输液架	        2支

10	杂物架	        1个

11	床头柜      	1个

12	床垫	        1张

13	餐板	        1个

三、部件要求：

1、床体：床框采用加厚≥1.2mm矩型钢管焊接而成，床体静态最大载重≥350kg，床体动态最大载重≥200kg；每个床体至少配备一个床头柜、一张床垫、一个杂物架、一个餐桌板、两根输液杆，具体参数要求另附；床体两侧与床尾至少设置三个床垫防滑筋，防止床垫滑动；床体两侧至少配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。

2、床面板：需采用≥1mm的冷轧钢板一次模压成型，床面凹型设计；

3、床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型。尾板外侧有病人信息卡插槽；床头尾板实际总重量≥11kg（需提供国家认可第三方检测机构出具的床头尾板重量检测报告）

4、护栏：采用3/4或四片式护栏。3/4护栏需上身护栏与床板保持同步升降；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏；背部护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板升降角度；四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病人自行调节适应床体；承受正向50kg异物撞击10次，无损坏（需提供国家认可第三方检测机构出具的病床护栏抗击力检测报告）。

5、摇把：需采用ABS折叠式摇把，内置≥Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，具有双向空挡保护装置；摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。（需提供国家认可第三方检测机构出具的护理床摇杆承重检测报告）

6、整床需带有≥4个输液架插孔；

7、脚轮：配置五寸双面中控轮，ABS一键中控刹车，四轮刹车，双边抓地；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，轮面采用耐磨材料。静音耐磨；符合GBT 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，铅含量≤0.1%，镉含量≤0.01%，六价铬含量≤0.1%，汞含量≤0.1%，多溴联苯类≤0.1%，多溴二苯醚类≤0.1%。（需提供获得CNAS/CMA认证的检测机构出具脚轮检测报告）

8.金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（需提供国家认可第三方检测机构出具的涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上。附着力达到一级。

9. 属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，需对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。（需提供国家认可第三方检测机构出具的喷塑粉末SGS检测报告）

10、输液架技术参数及性能说明

（1）与床体配套

（2）不锈钢材质；

11、杂物架技术参数及性能说明

（1）与床体配套

（2）不锈钢材质；

12、床头柜技术参数及性能说明

（1）规格≥480×480×820mm （L×W×H）；

（2）采用全新纯正ABS工程塑料；

（3）功能：应配有水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

（4）储物柜内中间有隔板；

（5）弧线型柜门设计；

（6）配2寸尼龙丝扣轮；

（7）整体ABS注塑成型，柜板面承重75KG。 (需提供获得CNAS/CMA认证的检测机构出具的床头柜检测报告）

13、床垫技术参数及性能说明

（1）规格：80mm厚，长宽与床相匹配；

（2）面料：防水牛津布；

（3）褥芯：高密度海绵+环保椰棕；

14、餐桌板技术参数及性能说明

（1）与床体配套；

（2）材料：采用全新纯正ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆；

（3）伸展摆放于护栏，可自由调节位置；

- 项目76：模型      拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

一、高级全功能护理人训练模型（男性3具）、（女性3具）

功能特点：

1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转，可扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法t担架运送法等移动和搬运病人法,轴线翻身法，肢体约束法x肩部约束法、全身约束法。

2.褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。

3.基础护理：重力眼球设计（坐立时自动睁开眼睛、躺下后自动闭上眼睛），可床上擦浴、洗脸、洗头、眼耳清洗、滴药、口腔护理、假牙护理、擦浴、穿换衣裤。

4.专业技能：口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃法、手臂静脉穿刺、注射、输液（血)、三角肌皮下注射、股外侧肌注射、胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺、灌肠法、女性导尿术、男性导尿术、女性膀胱冲洗、男性膀胱冲洗、造瘘引流术、臀部肌肉注射、腹腔解剖重要器官结构。

5.康复护理：四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

6.伤口模拟:创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎、胸壁切开缝合伤口、大腿外伤切开缝合伤口、大腿皮肤裂伤、大腿感染性溃疡、足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮、上臂截肢伤口、小腿截肢伤口。

7.急救护理：简易胸外按压。

材料特点：

主材料：PVC+硅胶

模型全部用软性、半硬性塑料制作，形态逼真、经久耐用。各关节均能活动旋转，各部件可装上卸下。配置衣服1套，适用于护理示教。

二、动静脉注射手臂模型（6套）

功能特点：

1.模拟成人手臂。

2.皮肤和血管可单独更换，节约资源。

3.静脉穿刺：

1)可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作。

2)正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生。

4.动脉采血：

1)可触摸肱动脉和桡动脉搏动。

2)正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。

材料特点：

采用优质乳胶材料，弹性仿真皮肤层，血管仿真度高，可进行反复静脉注射、输液、采血等穿刺训练。