项目名称：神经传导速度测量仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025113

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

- 性能要求

用于肌电图、神经传导、诱发电位（体感）的临床检查。

- 性能参数

硬件参数

  - 基本参数

    - 系统构成：前置放大器、刺激系统、数据处理系统、台车、电源系统及配件。

    - 整机一体化设计，整机网电源供电，放大器经电缆连接，无需电池。

    - 为便于操作，需具有双脚踏开关

  - 放大器

    - 通道数：四通道附可伸缩悬臂，便于不移动仪器检查患者全身，为临床检查提供方便。

    - 通道接口：每通道至少同时提供两种接口，配备DIN接口和Ф1.57插针国际标准小孔径脑电导联线接口，两种接口可根据需要独立使用。

    - 差模输入阻抗：≥2000兆欧

    - 输入短路噪声：≤0.38μVrms

    - 共模抑制比：≥126dB

    - 滤波频率：0.1Hz~20kHz（高通滤波：0.1~1000Hz；低通滤波：0.02~20kHz）

    - 幅频特性；0.5Hz - 10KHz内，幅度偏差最大为-4%~+2%

    - 灵敏度：0.01μV/D-500mv/D，1mS/D-500mS/D

    - 通道增益：至少包括50，100，250，500，1000，2500，5000，10000，25000倍

  - 记录器

    - 接口技术：USB

    - 采样率：200KHz

    - A/D转换率：24Bit

    - 采集数据最大时长：不限时

    - 扫描时程：1ms - 6s

  - 刺激器

4.1电刺激器

    - 两路电刺激输出接口，可选单边输出或双边同步异步输出

    - 刺激类型：恒流源，短路及过载保护

    - 刺激频率：0.05 ～ 50 Hz

    - 刺激持续时间：0.05ms～ 1.0ms

    - 刺激分辨率：0.1mA

    - 刺激模式：单个脉冲、对冲、成对、串

    - 输出刺激强度：0 ～ 100mA

    - 输出脉冲宽度：50 ～ 1000μs

    - 输出短路电流：≤120mA

    - 最大输出电压：≤350V

软件功能

  - 检查项目

1.1肌电图

- 针肌电图：扫描肌电图（EMG）、远动单位电位（MUP）、插入电位（IP）、静息电位（RP）。

- 表面肌电图（sEMG）：可选配。

1.2神经电图

- 运动神经传导（MCV）

- 感觉神经传导（SCV）

- F波（F-Wave）

- H反射（H-Reflex）

- 瞬目反射（BR）

- 重复神经电刺激（RNS）

- 神经节段检查（INCH）

- 皮肤交感反应（SSR）

1.3诱发电位

- 体感诱发电位（SEP）：上肢体感诱发电位（USEP）、下肢体感诱发电位（LSEP）、脊髓诱发电位（TSEP）、三叉神经诱发电位（SCEP）、节段性体感诱发电位（DSEP）、阴部诱发电位。

  - 报告系统

- 中文报告软件：至少可将检查过程中输入的患者信息、记录的波形、波形的特征值、检查结论等转换为报告格式，打印到纸上或形成PDF文件。

- 报告模板：用户可自行编辑用于表达检查结论的常用语句。

  - 检查管理

- 检查项目管理器：自动形成患者的检查方案，可在各检查项目之间一键切换。

- 定制检查方案：满足不同行业、不同用户的差异化要求。

- 患者数据管理软件：可对检查形成的数据检索、导出、导入和删除。

- 可根据不同临床需求，生成完全自定义的检查套餐。

  - 软件界面

- 实时波形监视窗：检查界面常驻实时波形监视窗，可直观了解患者连接信号及干扰情况。

- F1一键进入帮助界面，快速学习及查阅检查项目要点。

- 配置要求至少包括

- （1）一体式主机（含声光电刺激器、隔离变压器等 ）1套

- （2）配套软件1套

- （3）放大采集器4通道 1个

- （4）医用可移动台车（含可伸缩关节支架、脚踏开关）1台

- （5）≥23寸液晶显示器 1台

- （6）激光打印机  1台

- （7）附件（含电流刺激电极等）1套

- （8）一次性耗材（无菌肌电针、针灸针、贴片电极等）1套