项目名称：遥测监护仪(带监测血压功能)

项目编号：NYZBB-SBK-2025112

数    量：10台

性 能 配 置 要 求

1.主机为一体集成化设备。支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压在同一台设备下监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。

2.防水防尘等级符合IP67要求。

3.满足1.5米跌落测试要求。

4.显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

5.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

6.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

7.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

8.支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。

9.具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

10.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

11.要求与使用科室现有中央监护系统（品牌：理邦，型号MFM-CMS）兼容，实现患者的集中监护和报警管理，方便医护工作人员科学使用，统一管理存储病人信息。

- 12.设备使用年限≥10年

项目名称：胰岛素泵

项目编号：NYZBB-SBK-2025110

数    量：5台

性 能 配 置 要 求

- 防水：≥（IP×7）

- 电机：一体式减速编码电机

- 屏幕显示至少包括：动画、图标、中文

- 储药器容量：3mL

- 胰岛素选择：U-100/ml

- 装药自动定位读数功能：有

- 操作模式≥4种

- 背景光：有

- 屏幕显示胰岛素余量：有

- 屏幕显示电池余量：有

- 屏幕显示基础曲线：有

- 基础率分段：24个时段

- 基础率输注最小时段：60分钟

- 基础率输注方式：最小间隔2分钟

- 基础率设置范围：0.1U～4U

- 临基率方式：当前基础率的倍率

- 临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%）

- 大剂量设置范围：0.1U～87U

- 大剂量输注速度：约10U/分钟

- 大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U)

- 预设餐前量：有

- 自动分配基础率功能：有

- 历史基础率方案调用功能：有

- 上次餐前量显示：有

- 日总量回顾≥50次

- 基础量回顾≥50次

- 大剂量回顾≥50次

- 排气回顾≥50次

- 报警回顾≥50次

- 自动报警功能显示≥7项

- 报警方式：音频、振动报警

- 电池：一节DC 3.0V锂电，市场可购买

- 内部时钟：24 小时制   用户可调整时间，有备用电池

- 安全防护设定：自动锁键功能；

- 安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）

- 分 类：Bf型设备（防电击保护）

- 环境要求：

- 运输和贮存：温度范围:-20℃～+50℃；相对湿度:20%～93%大气压力范围50KPa～106KPa

- 正常工作：温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%；大气压力范围：86kPa～106kPa

- 安全性能：符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和GB9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器 安全专用要求》