项目名称：超声骨密度仪

项目编号：NYZBB-SBK-2025109

数    量：1台

主要参数及配置要求

1.测量原理:通过轴向反射技术测量超声波沿平行于胫骨或桡骨方向的超声速度

（SOS），同时计算出一组参数来反应骨质状况。

2.测量方式：手持式宽频聚焦，阵列多发多收，高精度，多晶片探头检测，检查程序全自动。

3.测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

4.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

5.双探头配置：

1.00MHZ宽频探头,误差范围±8%。穿透力强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

1.25MHZ Mini小探头，误差范围±4%。小探头设计在测量婴幼儿和青少年时，利于测量。

6.超声速度SOS指标：

6.1超声速度SOS误差≤±2%

6.2超声速度SOS精度≤0%

6.3超声速度SOS测量重复性≤0%

7.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

8.检测迅速：单次测量≤6秒；重复精确测量≤19秒；完成快速度检测

9.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。

10.计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

11.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

12.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成Word、PDF、JPG格式，便于医生进行数据统计和分析。

13.全中文彩色报告单，支持微信扫码自助下载打印，并内置营养处方报告；支持各种尺寸报告格式，方便随时预览、打印；可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数。

14.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口、USB连接PC接口，随插随用，方便灵活。

15.防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

16.在检测儿童（0-7岁）时，检测界面可显示动画，有效转移儿童注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

17.配备专用工作台车，品牌电脑一体机，彩色打印机。

项目名称：心电监护(台式)

项目编号：NYZBB-SBK-2025114

数    量：3台

性 能 配 置 要 求

一、物理指标

1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率不低于1280*800，支持同屏显示8道波形以同时观察丰富的信息。

2.电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。

3.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

4.配有≥ 1 块锂电池，供电时间≥3.5小时。

5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式

二、性能特点

1.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。

2.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。

3.支持不少于27种实时心律失常分析。

4.支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。

5.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。

6.支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。

7.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

8.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。

9.血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。

10.要求与使用科室现有中央监护系统（品牌：理邦，型号MFM-CMS）兼容，实现患者的集中监护和报警管理，方便医护工作人员科学使用，统一管理存储病人信息。

11.要求配备手推车1台，方便使用。