设备名称：过氧化氢低温等离子灭菌器（CASP-120）维保服务（一年）
主要参数及配置要求

一、设备信息

	设备名称
	生产厂家
	数量
	型号
	服务内容

	过氧化氢低温等离子灭菌器
	牡丹江等离子体物理应用科技有限公司
	1台
	CASP-120
	1年全保


二、保修范围：整机保修。
三、保修服务计划：在对设备进行维护工作后，提供每年4次的常规检查保养，对机器进行性能测试、防漏测试、参数校准及损耗件更换等。排除设备存在的故障隐患，以使设备保持在最佳的工作状态，保修期内免收所有维修所需的零部件和备件费用，同时解答在使用过程中出现的问题。设备一年内进行4次常规现场保养和相关电气测试。保养周期为:3个月详细步骤及替换配件参阅下表：
（一）更换的的损耗件：
1 更换吸油布

2 更换真空泵油

3 过滤系统更换空气滤清器

4 注液系统更换注液阀组件

5其他未标出的设备故障修复所包括的所有配件
（二）全套的电气测试:

1 交直流电源输出测试

2 加热器电阻值及电压测试

3 温度测试

4 等离子测试

5 漏气率测试

6 过滤系统测试

7 注液系统测试

8 空气压缩机输出测试

9 打印机测试

10 保压系统测试

11检查配电盘线路及密封圈完好

四、紧急维修：如遇突然故障需紧急维修，优先安排，2小时内电话响应，24小时内即到现场提供服务。备有常用配件，能随时满足修复设备的需要，并确保开机率达到95%以上,如达不到上述要求，则按照因维修而停机天数的五倍顺延。

五、设备维保工程师需经过原厂技术培训考核合格并获得相应认证证书。（必须满足）
