设备名称：  P16/Ki67双染免疫组化系统   

数量：1台
主要参数及配置要求

1、全自动免疫组化染色机，应用范围：IHC（单染、双染、多重免疫荧光染色）、FISH、CISH、SISH、ISH等。

2、全自动完成自烤片、脱腊、修复、阻断、一抗、二抗到复染全过程，无需人工干预。

3、大通量，单轮最大检测量＞60片。

4、染色效率高，单轮最快完成时间≤2.5小时。

5、试剂位：≥40个。孵育仓分仓设计，孵育仓数量≥4个,每个仓染片数量＞12片。且每个仓独立软件线程，可随时加片，中途加载，各仓的每一组在中途加载后均可独立执行从脱腊到复染的全过程。

6、运行程序：单轮可执行≥4个程序。各仓独立的温度、时间条件，染色程序自定义。

7、修复方式：浸泡式水浴热修复，且能同时满足酶消化修复。单轮同时实现＞3种修复方式。每张玻片可实现独立加热,每组独立温控，染色方案自由选择。

8、设备满足科室现有安放条件，占地面积≤0.6平米。

9、一抗可自动加样，也能手工加样。

10、有防干片措施，如定时加注缓冲液等。

11、智能运行：自动扫描、自动探液（探液后试剂余量通过软件色块大小智能显示）、自动清洁、自由设置条件。配备条形码、二维码识别系统，在同一标签上可实现条形码、二维码共存，便于扫码、录入（需以实图证明）。

12、智能管理：异常情况即可报警，及时检视解决，杜绝废片。系统全流程监控并记录染色流程，过程信息可立即追溯。

13、废液分排：有毒废液和一般废液分开排放，减少有毒废液量。

14、操作电脑：全中文触屏式电脑和染色机一体化集成，且无外挂电脑显示器。

15、预约启动：支持过夜，可按预约时间启动运行。

16、玻片塑料盖板、支架等易损件长期免费更换。

17、体系认证：生产厂家经过ISO13485医疗器械质量体系认证。    
18、与机器配套的免疫组化双染试剂盒，包含辣根过氧化物酶/碱性磷酸酶标记的混合二抗及匹配的双色显色试剂，包括阻断剂、缓冲液、稀释剂等除一抗外所有试剂。具有一类医疗器械备案编号。
