 设备名称：  快速自动组织脱水机        

数量：1台
主要参数及配置要求

1、功能：用于病理样本固定、脱水、透明、浸蜡、包埋和蜡块冷却的综合一体机。

2、组织处理技术：多态高频超声空化（iMultiHUC）等组织处理技术（须提供证明材料）。

3、超声频率可通过“数字式无暂态频率跟踪控制技术”等方式调控。
4、温控精度：±1℃。

5、最大处理量：≧100个样本/批次。
6、处理缸：1-3个，相互独立工作，操作流程不用换缸。
7、蜡缸：1-2个，容积≧4000ml，可同时对所有处理缸的标本浸蜡。
8、内置15种以上可编程组织处理程序。
9、包埋系统：配置包埋区、蜡块冷却区和蜡块暂存区。滴蜡操作方式：软接触开关。
10、组织快速脱水时间：大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）小于90min；小组织（直径≤0.5cm，厚度0.2cm）小于30min。
11、超声连续工作时间：≧12小时。
12、升温速度：试剂升温时间≤10min/45°C；蜡缸融蜡速度：≤45min/62°C；冷却台降温速度：≤10min/-4°C。
13、显示器：10寸以上彩色触摸屏。
14、残蜡管理：配置残蜡回收系统；

15、包埋照明：柔和LED照明灯；

16、故障报警方式：声音、颜色和文字；

17、预约融蜡：具有预约融蜡功能

18、软件管理系统：具有实时状态监控、流程记录、标本处理量记录等功能。

19、组织处理试剂：专用的病理分析前处理试剂；  
