设备名称： 光学相干断层扫描仪

一、技术参数

1、成像方式：眼底成像与OCT成像方式均为激光光源成像，保证穿透力的同时也大大保证眼底图像质量。

2、扫描方式：内置双激光管同步扫描，OCT断层图像和眼底图像具备同步扫描获得功能，具备实时对位功能，无需后期软件计算对应关系，双二极管同时追踪成像；

3、OCT图像具备择优成像技术：即检测信号有强信号、弱信号和噪声，择优成像技术提取强信号进行处理；（应标需要提供产品彩页或说明书或官网相关描述或实物操作界面截图）

4、具备实时处理技术：同一视网膜位置可获得1-100张图像，并进行处理；

5、眼球追踪频率≥20Hz，具备实时眼球追踪技术功能；

6、具备全信号血流成像算法，振幅和相位，不遗漏微小、纵深走向血管信号检测；

7、具备黄斑查找功能：自动查找黄斑中心凹，厚度图自动将中心凹居中，并和年龄相关的黄斑数据库比较，确保黄斑随访时不受不同操作技师影响，确保随访的是同一基线，测量精准无误；

8、具备视盘自动居中技术，在视盘及神经纤维层随访时不受不同操作技师手法影响，确保随访的是同一基线，视网膜神经纤维层（RNFL）测量不丢失细节；

9、光源：超级发光二极管；

10、固视方式:内固视和外固视，满足医生对患者不同扫描角度的要求；

11、光学系统:镜头直径≥3.5mm；

12、扫描速度：≥100000次A-Scan/秒；

13、对焦方式：具备自动/手动一体对焦功能；

14、具备脉络膜增强扫描模式，比传统模式扫描，扫描脉络膜更为清晰，呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织；

15、具备高清扫描模式，报告图像形式包含伪彩，灰阶，厚度地形图等≥3种，满足不同用户对报告显示的需求；

16、断层结构扫描方式≥7种：包括但不限于黄斑容积200×200组合扫描、黄斑容积512×128组合扫描、视盘容积200×200组合扫描、高清5线扫描、高清21线扫描、眼前节容积512×128组合扫、眼前节五线扫描；

17、具备眼前节成像功能：显示眼前节组织的断层截面结构并能对角膜，前房和房角等进行成像分析；

19、具备功能模块≥7种，包含但不限于黄斑厚度分析、RNFL厚度图像限图、神经纤维层分析、神经节细胞分析、视盘分析、高级色素上皮层分析、3D成像模式等功能模块；

20、具备视网膜神经纤维层扫描方式：对视盘周围断层扫描，获得RNFL的绝对值并双眼对比；视盘扫描可以实现扫描宽度≤6mm，视盘可以自动居中，无需手工放置扫描环；

21、具备随访扫描模式：自动重复检查功能，跟踪随访一步完成，机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置。

22、具备联合眼科影像分析系统功能，可实现同一基线眼底病随访、OCT、彩照、视野计的组合报告功能，对各结构数据参数进行量化，及早发现疑似青光眼的患者；

23、具备NMPA认证的年龄相关性数据库：包含神经纤维层差异数据库、神经纤维层厚度数据库、盘沿数据库、杯盘比数据库，用于青光眼的辅助诊断

24、具备黄斑查找功能:自动查找黄斑中心凹，厚度图自动将中心凹居中，并和年龄相关的黄斑数据库比较；

25、具备高级色素上皮层分析（玻腔注药量化分析）：可定量分析和随访玻璃膜疣、地图状萎缩和色素上皮脱离的面积、体积值及改变进行量化分析；

26、具备视网膜神经节细胞（GCA）分析功能：去除神经纤维层厚度的神经节细胞分析，分析并和正常数据库进行对比分析，相比第一代视网膜神经节细胞（GCC）更精准；

27、具备青光眼进展分析软件（GPA）：具备实现盘周≤6mm范围厚度偏差，并和年龄相关数据库对照，自动分析患者青光眼进展可能；具备提供杯/盘比的趋势分析和GPA数据分析报告功能，定量分析；

28、具备EN Face(C扫描）分析功能：可逐层观察视网膜的内界膜，内丛状层，RPE层，脉络膜层等，也可由医生自定义各层面的厚度及内容；

29、具备黄斑与视盘同报告分析功能：可以在一张图上显示黄斑厚度与GCA、视神经纤维层的厚度值变化等相关信息；

30、具备3D图像测绘：3D图形缩放，翻转，X、Y、Z三轴位任意裁剪断面观察；

31、具备自定义中心凹位置功能，同时具备自定义后黄斑体积、容积测量功能；

32、中文操作系统，电脑和OCT主机一体化设计，电脑操作系统嵌入主机设备中，节省空间并保证机器稳定运行；

33、≥2.00mm深度放射状扫描，具备彩色编码的角膜厚度地形图功能；

34、眼科影像管理系统具备青光眼量化分析功能，量化各个区域神经节细胞丢失变化量化指标，并通过不同颜色来提醒正常与异常情况；

35、眼科影像管理系统具备眼底病随访功能：能将患者多次，不同时间的眼底断层图检查不同眼底参数指标汇成进展趋势线，针对眼底同一部位厚薄、立方体积、RPE体积、面积进行量化随访

36、眼科影像管理系统符合国家CFDA认证的二级医疗级别的软件系统

配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 1.1 | 高级色素上皮层分析模块 | 1 |
| 1.2 | GCA分析模块 | 1 |
| 1.3 | 黄斑中心凹自动居中功能模块 | 1 |
| 1.4 | 视盘自动居中功能模块 | 1 |
| 1.5 | 青光眼进展分析软件 | 1 |
| 1.6 | 前节模块 | 1 |
| 2 | 内置下颚托 | 1 |
| 3 | 升降台 | 1 |
| 4 | 打印机 | 1 |
| 5 | 键盘 | 1 |
| 6 | 鼠标 | 1 |
| 7 | 防尘罩 | 1 |
| 8 | 眼科影像管理系统 | 1 |