申请部门：肿瘤放射治疗科         设备名称：体外高频热疗机

主要参数及配置要求

设备性能要求：采用无创，无痛，非介入的物理治疗方式，治疗各种肿瘤疾病。热疗区域可调介，且热疗输出电磁波有效加热最大深度范围≥18cm。可显著提高放疗和化疗的疗效及增强免疫功能。

一、适应症：

临床上配合放疗、化疗，用于进行以热疗为目的的人体肿瘤的辅助治疗。

二、技术参数

1、输入电压：～220V   频率50Hz

2、输入功率：≤5500VA

3、高频源：可实现均匀的深部加热，减少脂肪过热；

4、极板数量：≥2个电极；

5、全电控治疗床，可活动，利于病人全方位治疗：

5.1 治疗床床面行程≥800mm；

5.2 治疗床极板覆盖区域为四氟材料，耐高温、阻燃、美观、安全；

6、输出总功率：一组或多组电极，每组电极最大输出功率≥1000W.

7、有数字化显示功能；

8、治疗深度≥15cm，要求达到深部热疗的治疗效果，又可解决脂肪过热的问题。9、治疗过程中可同步视频监控患者治疗过程及语音对讲。

10、治疗电极行程：高频源电极最大行程不小于150mm

11、测温系统具备抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀功能。

12、具有可靠的安全保护功能（超温、最大功率输出限制等），并且具有提示报警功能；

13、治疗时间：在120min内可调，精度≤±5s

14、可使深部肿瘤组织短时间内达到治疗温度。

15、治疗过程中能解决热疗中极易出现的脂肪硬结现象。

16、测温系统：

①、测温仪，误差≤0.3℃；

②、温度传感器：≥4路；

③、具有计算机软件校温功能；

④、测温范围：30～45℃，误差≤0.3℃；

17、计算机系统：（以实际发货为准，最低配置不低于以下标准）

①CPU: ≥i3 6100；

②内存：≥8G；

③硬盘：≥1T；

④液晶显示器：≥19英寸，双屏显示；

⑤激光打印机

18、软件系统：

①具有病例存储和查询功能，病例存储能力≥5万人次；

②可显示≥4道测温曲线；

③具有温度数据记录功能，可记录≥150分钟；

④显示治疗次数；

⑤显示治疗时间和剩余时间；

⑥温度数据与测温曲线可同时显示；

⑦可选择单道或多道温度曲线显示方式；

⑧具有超温报警功能，设备可急停，安全性高；

⑨软件可免费升级

19、功能：

①温度曲线显示、温度数据显示；

②高频源电压和工作电流显示；

③电压调节；

④病历档案；

⑤数据库；

⑥治疗时间设定；

⑦打印功能；

⑧超温报警功能；

⑨紧急停机按钮；

⑩电极调节；

治疗床具有流线型设计，可电动控制床位运动。

20、屏蔽设计：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术。

①配置清单至少包括：

②工控主机1台；

③显示器1台；

④打印机1台；

⑤控制软件1套；

⑥治疗主机1套；

⑦电动床面1张；

⑧可控式电极板1套。

科室主任签名：

年  月  日