设备名称：4K内窥镜摄像系统 

拟申购数量：1套
主要参数及配置要求

 配置清单至少包括：
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	4K内窥镜摄像主机
	台
	1
	≥分辨率3840×2160

	2
	4K超高清摄像头
	个
	1
	

	3
	内窥镜用冷光源
	台
	1
	

	4
	显示器
	台
	2
	≥32寸

	5
	玻璃光纤束
	条
	1
	

	6
	4K分体机带支臂金属台车
	台
	1
	

	7
	U盘
	个
	1
	

	8
	脊柱内窥镜
	支
	1
	

	9
	单旋塞阀 30°镜鞘
	个
	1
	


一、4K摄像、摄像头参数

1.1、感光芯片，1/2.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器，4K超高清分辨率摄像头；

1.2、4K内窥镜摄像系统的水平分辨率≥2400线；

1.3、4K视频信号输出视频分辨率为≥3840×2160 P 60帧；输出像素：≥829万；

1.4、数字输出：主机内置超高清录像、存储功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置≥2个USB接口，录制的视频为≥2160P；

1.5、摄像头采用人体工学设计，适用于长时间手术。

1.6、4K摄像系统通过FPGA的色彩校正等算法真实还原组织颜色，色彩饱和度至少达到0-128，色调0-100可调，图像亮度0-100级、图像锐度0-255极可调；；

1.7、电子放大至少：1-8倍；

1.8、4K内窥镜摄像系统应具有一键血管增强功能；

1.9、4K内窥镜摄像系统应具有去雾功能，并可调节去雾程度；

1.10、手术模式至少有17种专业手术场景选择,满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜、输尿管镜、关节镜等常见镜种模式。

1.11、摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间，可同时连接≥2个移动设备，具有标记刻录功能。

1.12、摄像头手柄功能具有两个遥控按键，可自主定义参数（白平衡，冻结，以及自定义拍照与录像，实现短按和长按，同时可实现4个功能键的使用）；

1.13、图像冻结：一键式单幅冻结图像；白平衡：具有手动触发白平衡,自动背光补偿功能；

1.14、信号输出：能信号输出：能够同时具备4K和全高清的输出能力，具备≥2个HDMI同时输出的4K超高清信号，≥1个DVI信号，≥5个USB信号。

1.15、摄像头应符合《GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）》中IPX8的防水级别；

1.16、曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度； 

1.17、具有色彩调节功能：至少可对亮度、对比度、色彩、高亮抑制、GAMMA、进行调节；

1.18、主机应具备光源智能自动亮度调节功能，针对不同内窥镜进行自适应调节。

1.19、整机工作外表温度最高处应≤36.1℃，整机噪声在工作条件下应≤27.5dB

1.20、主机需具备可内置录入患者姓名、年龄、性别等功能，且可直接在主机中针对录入的照片及录像自定义命名，方便临床医生针对不同的手术级别做出精准的素材采集并研究。

二、医用冷光源参数

2.1、冷光源功率： 100VA ，LED灯；

2.2、光谱性能：显色指数值 Ra≥94，色温在3000-7000K; 

2.3、冷光源的输出总通量应≥1100Lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

2.4、冷光源在工作条件下，整机噪声应≤52dB (A) ；

2.5、冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤3.6mW/1m；

2.6、LED灯珠寿命超20000小时，

2.7、显示屏显示：采用触摸屏设计，≥7寸液晶屏，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调节 ；

2.8、光输出口：光输出最大中心照度≥3000000LUX；

2.10、冷光源可进行手动多级亮度调节及自动亮度调节；

2.11、设备类型：应符合 GB 9706.1-2020 的要求CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。

三、4K专用显示器参数

1、显示尺寸：≥32寸4K专用显示器；

2、分辨率：≥3840*2160逐行扫描和隔行扫描兼容；刷新频率60hz，超高清4K显示；

3、玻璃：贴合外观，AR镀膜超白钢化玻璃；

4、显示比例：16:9；

5、最高亮度：700cd/㎡，能清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

6、对比度：1400:1；

7、输入接口：HDMI2.0/HDMI1.4 或12G-SDI的超高清接口，可满足4K图像显示，具有DVI/DP 或3G-SDIR的全高清接口，可满足全主清图像显示； 

8、响应时间：8/10 (Typ.)(Tr/Td) ms；

9、内置曲线：GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6

10、稳定底座，可俯仰、可升降、左右偏摆；

11、色彩：1.07亿色，具有多种色彩调节模式；

12、视野角度 ：水平178°垂直178°。

13、像素间距：0.1845×0.1845 mm (H×V)  [137PPI]

四、玻璃光纤束

1、Φ4mm×3m 耐高温光纤、导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。

五、4K分体机带支臂金属台车

1、冷轧板材料，金属材质；

2、有良好的组合性和可变性。各部件根据功能需要，可以任意组合，台车面板高度每层可调节； 

3、不小于 4 寸万向静音轮；

4、产品尺寸≥640*730*1200-1600毫米，1600毫米高度是包含显示器支架高度；
六、配套器械包参数
1.1、内窥镜注册证载明为“脊柱内窥镜”，适用于脊柱手术

1.2、视向角25°～ 30°；

1.3、视场角≥100°；

1.4、直径≤4.0mm；

1.5、有效工作长度140mm～160mm；

1.6、与内窥镜匹配的镜鞘1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，工作长度110mm～130mm；
