设备名称： 血液透析设备一批

主要参数及配置要求

一、血液透析机（20台）

（一）技术特点

一、主要技术参数

- 设备使用年限：≥10年

- 机身尺寸（mm）：机身宽度≤450  深度≤520

- 供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

- 透析液流速：300~700 mL/min

- 透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。

- 超滤速度：0.50~4.00L/h。

- 漏血检测器：红绿双色光学监测。

- 动脉血泵：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。

- 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

- 动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。

（二）功能配置

- 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。

- 人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转。

- 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等 。

- 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

- 消毒模式：具备过氧乙酸消毒和热消毒等方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

- 设备至少支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。

- 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 。

- 设备内部可同时存储多种不同原液配方。

- 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

- B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。机身深度≤520 mm，过滤器更换空间更大、更便捷。

13.标配在线血压计组件，支持多种测量模式。

二、血液透析滤过机（1台）

（一）主要技术参数

- 机身尺寸：宽≤450mm，深≤520mm

- 设备使用期限≥10年

- 供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C~30°C。

- 透析液流速：300~700mL/min。

- 透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。

- 超滤速度：0.10~4.00L/h。

- 漏血检测器原理：光学监测。

- 血液流速调节范围：40~600mL/min。

- 肝素泵设置范围：0.0~9.9mL/h。

- 超声波原理的气泡检测器，气泡检测器精度：≤0.03mL。

- 置换液泵设置范围：1.00~25.00L/h。

- 动脉压测量范围：-300~+450mmHg。测量精度：±10mmHg

- 静脉压测量范围：-300~+450mmHg。测量精度：±10mmHg

- TMP测量范围：-100~+450mmHg。测量精度：±10mmHg

- 透析液浓度设置范围：12.7~15.2mS/cm。

（二）功能参数

- 治疗模式：血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。

- 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。

- 需支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

- 具备双动脉压力检测，支持泵前动脉压和泵后动脉压力监测。

- 可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

- 设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

- 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

- 可实时图文显示参数，至少包括泵前动脉压、泵后动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

- 设备支持治疗结束后一键排液功能。

- 后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数，所有报警都能正常工作。

- 标准配置通讯接口。

- 标配在线血压计组件，支持多种测量模式。