设备名称：手动血透病床 

拟申购数量：35张
主要参数及配置要求
产品规格：1900*850*500mm
功能：

背部升降：0°-80°±5°

腿部升降：0°-80°±5°

材质说明：

床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。
床母采用30×60×1.5mm（提供相关材质检测证明）矩型碳素钢管焊接。
背部采用双支撑卸力结构，双支撑件一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少受力，有效延长病床使用寿命。（提供相关材质检测证明）
床面板采用≥1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；床头板与床面板之间的空隙为55mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm（提供第三方检测机构出具的护理床树脂面板检测报告）。
金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告）。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。
摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆，每支摇杆独立承重≥700KG。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音（提供摇杆承重检测证明）。
护理床床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁，抗≥150KG冲击（提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告），弧线形设计,内置防撞轮，防撞轮直径84mm, 高45mm.床头尾板高510mm±5 mm,宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求，床头尾板实际总重量不低于11.5kg。
床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置，加厚型开关上下座为航空全锌合金材质，确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱，卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。（提供护栏相关检测报告）
脚轮采用5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准（提供SGS出具的脚轮检测报告）,刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。
摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧，另配四个引流袋挂钩。
不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。
属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值≧5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值≧6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率≧99.9%，通过省级微生物检测分析报告。（提供喷塑粉末SGS检测报告）
配置至少包括：
床头尾板1对、铝合金护栏1对、丝杆2条、5寸中控脚轮4个、输液架插座4个、引流袋挂钩4个、输液架1支、杂物架1个、仪器架1个。
