设备名称： -80度超低温冰箱

拟申购数量：1台

主要参数及配置要求

一 、技术要求：

1、箱内温度：最低可调-85℃至-90℃;

2、微电脑控制，≥10寸LCD 电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲 线等数据，显示精度0. 1℃,可连接wifi 实现网络功能；

3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

4、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电 报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP 推送短信报警；

5、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

6、采用HC 环保制冷；双独立复叠式制冷系统， 一套制冷系统故障后，另一套可独立维 持-80℃,保障样本安全；

7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的 详细名称及装入量；

8、配备两块12V 锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行：

9、达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤8Kw.h/24h; 并获得节能、环保报告及证书； 投标时提供中国质量中心节能证书和环保证书和检测报告复印件(原件备查，并提供coc   网站截图及网址备查)

10、箱内温度均匀性≤±3℃;

11、4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封；

12、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁(不少于四把钥匙)及双挂锁， 可配备电磁锁(打卡或指纹);

13、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

14、风机可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行；

15、具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

16、具有三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

17 、具有内置5V 冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

18、电脑版配置存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电 压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF 可选，实现 数据的可追溯性；

19、配置RS485 数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

20、触摸屏具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

21、具有数据上传/下载功能，可以通过USB 接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警 记录以及事件记录等；

22、具有参数自动配置功能，可通过USB接口或网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱：

23、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑，实现数据分析存档：

24、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合：

25、具有文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔；

26、具有物联模块，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录：

27、配置单机版样本库管理软件，方便实现冰箱空间的简单管理；

28、冰箱内有效容积500-800L;

29、稳定运行噪音≤48dB(A);  提供cnas 或第三方有效检测报告。