| 项目1： | 自动细胞计数仪 | 拟购数量： | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目2： | 血液灌流机 | 拟购数量： | 1 |
| 项目3： | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 拟购数量： | 1 |

- 项目1：自动细胞计数仪    拟购数量：1

- 主要参数及配置:

- 单体式细胞分析仪

- 工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz

- 载物台：软件操控载物台手动位移，精确移动控制。

- 物镜：2.5倍

- 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。

- 镜头：500万像素CMOS。

- 单次可自动检测样本，最大通量为≥5个。

- 对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免人为误差。

- 计数模式：支持明场、台盼蓝染色、2种计数功能。

- 细胞直径可测范围：5~180μm （推荐：细胞：10~30μm，颗粒：5~50μm）

- 细胞浓度可测范围：1×105 ~ 3×107个/mL （最优检测浓度范围：5X105/ml~1X107/mL）

- 上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）

- 检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。

- 耗材：细胞计数板，最大通量为≥5个槽位

- 采样方法：手动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数

- 分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。

- 分析精度：细胞浓度5×105~1×107 个/ml，状态良好时，CV值应≤5%

- 辅助功能：数据再分析、细胞标识

- 图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节大小。

- 数据呈现：Excel、PDF、JPG

- 配置清单至少包括：

- 自动细胞计数仪一台

- U盘（附赠）一个

- 保险丝一个

- 调焦工具一个

- USB数据线一条

- 电源线一条

- 产品质检报告一份

- 项目2：血液灌流机   拟购数量：1

主要参数及配置:

- 一、基本参数：

- 外形整体高度＜600mm、宽度＜480mm；

- 重量约＜25kg（不含台车）

- 二、技术参数：

- 适用管路：内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管；

- 血泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm）；

- 泵预置量：最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。

- 肝素泵流量调节范围：0.5～10mL/h；

- 动脉压压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg；

- 静脉压报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa。

- 血液保温器加热范围：36～41℃，显示精度±0.1℃。

- 三、安全监测参数：

1. 气泡报警：静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声音和文字报警；

2. 液位报警：静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声音和文字报警；

3. 压力报警：路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴声音和文字报警；

4. 结束报警：含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示

5. 泵盖报警：打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示；

6. 肝素推注完报警：注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴声音和文字报警；

7. 肝素阻塞报警：管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴声音和文字报警；

8. 环境温度低报警：环境温度＜20℃时，启动血泵时加热器自动启动，伴声音和文字提示；

9. 机内温度高报警：机器内温度超过45℃时，伴声音和文字报警；

10. 加热器超温报警：当加热介质温度超过41℃时，加热自动停止，伴声音和文字报警；

- 11. 电源供电中断报警：当工作中出现供电中断，有报警声音提示；

- 项目3：剪切波组织定量超声诊断仪     拟购数量：1

- 主要参数及配置要求

- 能利用瞬时弹性成像（TE）技术来评估肝脏和脾脏的硬度；

- 能利用超声衰减理论来评估肝组织的脂肪变数值；

- 显示器≥21.5"高分辨率宽屏液晶显示器；

- 影像引导探头支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能；

- 二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化，可用于人体腹部超声诊断；

- 影像探头类型为腹部影像探头，声工作频率	2.0MHz--5.0MHz ，检测深度3.5MHz：≥160mm。

- 硬度检测探头接口≥1个；硬度检测探头	数量≥1个；

- 剪切波探头前端传感器为圆形且最大宽度不高于8.2mm，能自动检测皮肤表面到肝脏、脾脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率；

- 剪切波频率能覆盖	50 -100Hz 。