设备名称： 钬激光

数量：1台

主要参数及配置要求

一、主要参数

1.适用范围：在医疗机构中使用，通过激光的汽化和凝固作用用于对前列腺增生组织的汽化、凝固及泌尿系结石的粉碎，其中波长 2100nm 激光的作用是汽化、凝固及泌尿系碎石，波长976nm 激光的作用是前列腺手术中止血。

2.激光模式：多模

3.工作激光输出波长：2100nm 和 976nm 波长输出；

4.激光器输出方式：单一 2100nm 波长输出和单一 976nm 波长输出；

5.激光棒数量：四核输出技术，实际装配激光棒数量≥4 根；

6.激光器电源：≥二台数字激光电源设计，具备 IGBT 技术，止血效果更佳。（以设备实际装配图为准）；

7.冷却水泵： ≥二组高压水泵设计（以设备实际装配图为准）；

8.具有激光耦合保护系统：可以不拆机器更换激光器保护镜，用于保护激光器光路，能有效防止激光器功率衰减（以设备实际装配图为准）；

9.具有智能光纤接头：设备自动检测光纤到位和光纤型号并自动设定该型号光纤的最大输出功率，可存储光纤累计使用次数及光纤激光发射脉冲计数（以操控屏实际显示具有该功能为准）；

10.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度： ≤±5%；

11.功率复现性： ≤±5%；

12.光纤末端最大单脉冲能量： ≥ 5.0J 可调（以设备操控屏实际可设置最大单脉冲能量为准）；

13.最大工作频率： ≥60 Hz，可调（以设备操控屏实际可设置最大工作频率为准）；

14.2100nm 激光光纤末端最大输出平均功率： ≥100W （输出功率以设备操控屏实际可设置最大功率为准）；

15.976nm 激光光纤末端最大平均输出功率≧50W（输出功率以设备操控屏实际可设置最大功率为准）；

16.设备为双波长激光一体机，二个波长的激光在同一根光纤输出；

17.激光传输系统：多种规格光纤可重复使用，光纤使用次数＞10 次；

18.控制方式： ≥12 英寸大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制；

19.显示屏功能：双屏显示、术者可独立设置二组不同波长的参数，可查询光纤累计使用次数及光纤激光发射脉冲计数（以操控屏实际显示具有该功能为准）；

20.光纤工作温度显示：显示屏可显示光纤实时工作温度，光纤端面工作时温度升高具有报警提示功能（以操控屏实际显示具有该功能为准）；

21.电源：220V/50Hz ；

22.显示功能：专家临床数据库（以操控屏实际显示具有该功能为准）；

23.指示光：绿光 波长 520nm,指示光功率＜5mw，指示光亮度有 10 个档位可以调节（以操控屏实际显示为准）；

24.冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保（以设备实际装配图为准）；

25.脚踏按键数量： ≥3 键（以脚踏开关实际显示具有该功能为准）；

26.脚踏功能：可发射二组不同波长的激光，也可切换设备待机/就绪（以脚踏开关实际显示具有该功能为准）；

27.所投设备通过 ISO9001 和 ISO13485 质量体系认证；

28.产品设计使用寿命不小于 10 年（以设备铭牌为准）；

29.整机包修3年（零件免费更换），维修期间提供同型号备用机

二、配置清单至少包括：

1	双波长激光治疗机主机	                   1 台

2	光纤	                                 1根

3	光纤	                                 1根

4  光纤切割剥削专用工具

- 光纤刀一把

- 光纤剥削器一套

5  光纤检测镜	                             1 把

6   附件

- 操作手册	1 套

- 金属附件箱	1 只

- 原配脚踏开关	1 件

- 激光防护镜	2 副